ГОСТ 23480-79

Группа Т59

### ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

КОНТРОЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ


МЕТОДЫ РАДИОВОЛНОВОГО ВИДА

Общие требования
  
Non-destructive testing. Radio wave methods. 
General requirements

ОКСТУ 0011*
     ______________
     * Введено дополнительно, Изм. N 2.

Дата введения 1980-01-01

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 7 февраля 1979 г. N 485
     
     ПРОВЕРЕН в 1984 г. Постановлением Госстандарта от 22.08.84 N 2945 
     
     Срок действия продлен до 01.01.90*

________________

* Ограничение срока действия снято по протоколу N 4-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации. (ИУС N 4, 1994 г.). Примечание "КОДЕКС".

ПЕРЕИЗДАНИЕ (ноябрь 1984 г.) с Изменением N 1, утвержденным в августе 1984 г. (ИУС 12-84).
     
     ВНЕСЕНО Изменение N 2, утвержденное и введенное в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.06.89 N 2067 с 01.01.90 и опубликованное в ИУС N 11, 1989 г.
     
     Изменение N 2 внесено юридическим бюро "Кодекс" по тексту ИУС N 11, 1989 г.
     
     
     Настоящий стандарт распространяется на сверхвысокочастотные (далее СВЧ) методы радиоволнового вида неразрушающего контроля и устанавливает область применения, общие требования к аппаратуре и стандартным образцам, порядку подготовки и проведению контроля, оформлению результатов и требования безопасности.
     
     Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их определения - по ГОСТ 25313-82.
     
     Пояснения терминов, применяемых в настоящем стандарте, приведены в приложении 1.
     
     (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

### 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. СВЧ-методы основаны на взаимодействии электромагнитного поля в диапазоне длин волн от 1 до 100 мм с объектом контроля, преобразовании параметров поля в параметры электрического сигнала и передаче на регистрирующий прибор или средства обработки информации.
     
     1.2. По первичному информативному параметру различают следующие СВЧ-методы: амплитудный, фазовый, амплитудно-фазовый, геометрический, временной, спектральный, поляризационный, голографический.
     
     1.3. Области применения СВЧ-методов радиоволнового вида неразрушающего контроля приведены в табл.1.

Таблица 1

| Название метода | Область применения | Факторы, ограничивающие область применения | Контролируемые параметры | Чувстви- тельность | Пог- реш- ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплитудный | Толщинометрия полуфабрикатов, изделий из радиопрозрачных материалов | Сложная конфигурация. Изменение зазора между антенной преобразователя и поверхностью объекта контроля | Толщина до 100 мм | 1-3 мм | 5% |
|  | Дефектоскопия полуфабрикатов, изделий из радиопрозрачных материалов |  | Дефекты: трещины, расслоения, включения, недопрессовки | Трещины более 0,1х1х1 мм | - |
| Фазовый | Толщинометрия листовых материалов и полуфабрикатов, слоистых изделий и конструкций из диэлектрика | Волнистость профиля или поверхности объекта контроля при шаге менее 10. Отстройка от влияния амплитуды сигнала | Толщина до 0,5 | 5·10 мм | 1% |
|  | Контроль "электрической" (фазовой) толщины |  | Толщина до 0,5 | 0,1° | 1° |
| Амплитудно-фазовый | Толщинометрия материалов, полуфабрикатов, изделий и конструкций из диэлектриков, контроль изменений толщины | Неоднозначность отсчета при изменениях толщины более 0,5 . Изменение диэлектрических свойств материала объектов контроля величиной более 2%. Толщина более 50 мм. | Толщина 0-50 мм | 0,05 мм | ±0,1 мм |
|  | Дефектоскопия слоистых материалов и изделий из диэлектрика и полупроводника толщиной до 50 мм | Изменение зазора между антенной преобразователя и поверхностью объекта контроля | Расслоения, включения, трещины, изменения плотности неравномерное распределение составных компонентов | Включения порядка 0,05 . Трещины с раскрывом порядка 0,05 мм. Разноплотность порядка 0,05 г/см | - |
| Геометрический | Толщинометрия изделий и конструкций из диэлектриков: контроль абсолютных значений толщины, остаточной толщины | Сложная конфигурация объектов контроля; непараллельность поверхностей. Толщина более 500 мм | Толщина 0-500 мм | 1,0 мм | 3-5% |
|  | Дефектоскопия полуфабрикатов и изделий: контроль раковин, расслоений, инородных включений в изделиях из диэлектрических материалов | Сложная конфигурация объектов контроля | Определение глубины залегания дефектов в пределах до 500 мм | 1,0 мм | 3-5% |
| Временной | Толщинометрия конструкций и сред, являющихся диэлектриками | Наличие "мертвой" зоны. Наносекундная техника. Применение генераторов мощностью более 100 мВт | Толщина более 500 мм | 5-10 мм | 5% |
|  | Дефектоскопия сред из диэлектриков |  | Определение глубины залегания дефектов в пределах выше 500 мм | 5-10 мм | 5% |
| Спектральный | Дефектоскопия полуфабрикатов и изделий из радиопрозрачных материалов | Стабильность частоты генератора более 10. Наличие источника магнитного поля. Сложность создания чувствительного тракта преобразователя в диапазоне перестройки частоты более 10% | Изменения в структуре и физико- химических свойствах материалов объектов контроля, включения | Микродефекты и микро- неоднородности значительно меньшие рабочей длины волны | - |
| Поляризационный | Дефектоскопия полуфабрикатов, изделий и конструкций из диэлектрических материалов | Сложная конфигурация. Толщина более 100 мм | Дефекты структуры и технологии, вызывающие анизотропию свойств материалов (анизотропия, механические и термические напряжения, технологические нарушения упорядоченности структуры) | Дефекты площадью более 0,5-1,0 см | - |
| Голографический | Дефектоскопия полуфабрикатов, изделий и конструкций из диэлектрических и полупроводниковых материалов с созданием видимого (объемного) изображения | Стабильность частоты генератора более 10. Сложность создания опорного пучка или поля с равномерными амплитудно- фазовыми характеристиками. | Включения, расслоения, разно- толщинность, изменения формы объектов | Трещины с раскрывом 0,05 мм | - |
|  |  | Сложность и высокая стоимость аппаратуры |  |  |  |

Примечание. - длина волны в контролируемом объекте;
     
      - размер раскрыва антенны в направлении волнистости.

1.4. Необходимым условием применения СВЧ-методов является соблюдение следующих требований:
     
     отношение наименьшего размера (кроме толщины) контролируемого объекта к наибольшему размеру раскрыва антенны преобразователя должно быть не менее единицы;
     
     наименьший размер минимально выявляемых дефектов должен не менее чем в три раза превышать величину шероховатости поверхности контролируемых объектов;
     
     резонансные частоты спектра отраженного (рассеянного) излучения или напряженности магнитных полей материалов объекта и дефекта должны иметь различие, определяемое выбором конкретных типов регистрирующих устройств.
     
     1.5. Варианты схем расположения антенн преобразователя по отношению к объекту контроля приведены в табл.2.

Таблица 2

| Схема расположения антенн преобразователя | Возможный метод контроля | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Амплитудный, спектральный, поляризационный | - |
|  | Фазовый, амплитудно-фазовый, временной спектральный | - |
|  | Амплитудный, геометрический, спектральный, поляризационный | - |
|  | Фазовый, амплитудно-фазовый, геометрический, временной, спектральный | - |
|  | Амплитудный, спектральный, поляризационный | - |
|  | Амплитудный, поляризационный, голографический | В качестве приемной используется многоэлементная антенна |
|  | Амплитудный, голографический | В качестве приемной используется многоэлементная антенна |
|  | Амплитудный, амплитудно-фазовый временной, поляризационный | - |
|  | Амплитудный, фазовый, амплитудно-фазовый, спектральный | Функции передающей (излучающей) и приемной антенн совмещены в одной антенне |
|  | Амплитудно-фазовый, спектральный |  |
|  | Амплитудно-фазовый спектральный | В качестве приемо-передающих антенн используются две одинаковые антенны |
|  | Амплитудный, амплитудно-фазовый, геометрический, временной, поляризационный | - |
|  | Амплитудный, голографический | В качестве приемной используется многоэлементная антенна |

Обозначения:

- антенна преобразователя; - нагрузка;

1 - СВЧ-генератор; 2 - объект контроля; 3 - СВЧ-приемник; 4 - линза для создания (квази) плоского фронта волны; 5 - линза для формирования радиоизображения; 6 - опорное (эталонное) плечо мостовых схем.
     
     Примечание. Допускается применение комбинаций схем расположения антенн преобразователя по отношению к объекту контроля.

### 2. АППАРАТУРА И СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ*

____________
* Наименование раздела. Измененная редакция, Изм. N 2.

2.1. Аппаратура должна разрабатываться и изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ 12997-84 (для системы средств автоматизированного контроля).
     
     (Измененная редакция, Изм. N 2).
     
     2.2. Основными характеристиками аппаратуры радиоволнового вида и контроля должны быть:
     
     чувствительность;
     
     основная и дополнительная (ые) погрешности;
     
     рабочий диапазон длин волн (частот) и (или) напряженностей поля;
     
     диапазон контролируемых толщин;
     
     скорость контроля.
     
     2.3. Величины погрешности аппаратуры должны определяться по стандартам и техническим условиям на контроль, а виды нормируемых характеристик средств измерении должны соответствовать ГОСТ 8.009-72.
     
     (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
     
     2.4. Аппаратура должна строиться по принципу унификации и агрегатирования основных входящих в нее блоков, габаритные размеры которых должны соответствовать ГОСТ 20504-81.
     
     Основными блоками являются: блок преобразователя (устройство воздействия на объект контроля и первичного преобразования информации), электронный блок (устройство измерительно-преобразовательное), блок регистрации (устройство регистрации), блок сканирования (устройство сканирования).
     
     2.5. Для настройки и периодической проверки работоспособности аппаратуры должны использоваться стандартные образцы, разрабатываемые и изготавливаемые по технической документации на контроль.
     
     (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
     
     2.6. При приемо-сдаточных, периодических и типовых испытаниях аппаратуры должны использоваться стандартные образцы, разработанные предприятием - разработчиком аппаратуры и изготовленные предприятием - изготовителем аппаратуры.
     
     2.7. Для проверки аппаратуры непосредственно перед проведением контроля объектов, а также для контроля методом сравнения с объектом могут быть использованы стандартные образцы изделий, выбранные из числа забракованных или специально изготовленные потребителем аппаратуры с внесением определенного вида дефектов.
     
     Примечание. Допускается использование СВЧ-имитаторов.

2.6, 2.7. (Измененная редакция, Изм. N 2).

2.8. (Исключен, Изм. N 2).

### 3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЯ

3.1. Подготовка аппаратуры и объекта к контролю должна производиться в соответствии с технической документацией на контроль и включать:
     
     подготовку объекта контроля к операциям контроля;
     
     проверку работоспособности аппаратуры;
     
     выбор параметров контроля.
     
     3.2. Подготовка объекта контроля к операциям контроля должна производиться в следующей последовательности:
     
     до начала проведения контроля очистить поверхность объекта контроля от загрязнений;
     
     на поверхности объекта отметить границы контролируемого участка и явные дефекты, выявленные визуально или другими методами неразрушающего контроля.
     
     Примечание. Необходимость проведения операций по п.3.2 определяется характером загрязнений и явных дефектов и должна быть указана в технической документации на контроль.
     
     
     3.3. Проверка работоспособности аппаратуры должна, производиться в соответствии с эксплуатационной документацией. 
     
     3.1-3.3. (Измененная редакция, Изм. N 1).
     
     3.4. Выбор параметров контроля должен состоять из: 
     
     выбора способа облучения и (или) намагничивания объекта; 
     
     выбора рабочей длины волны (с учетом минимального затухания СВЧ-радиоволн в контролируемой среде, получения требуемой чувствительности и разрешающей способности в зоне контроля);
     
     установления требуемого режима работы аппаратуры (мощности, вида и глубины модуляции и чувствительности); 
     
     взаимного расположения объекта и аппаратуры; 
     
     устранения вторичных излучателей (отражателей) и (или) экранирования объекта контроля и аппаратуры.
     
     (Измененная редакция, Изм. N 2).
     
     3.5. Операции контроля должны выполняться дефектоскопистами, обладающими соответствующей квалификацией. Порядок подготовки и аттестации дефектоскопистов приведен в справочном приложении 2.
     
     3.6. Операции контроля должны производиться с учетом климатических характеристик и требований размещения аппаратуры, изложенных в их паспорте и инструкции по эксплуатации.
     
     3.7. Контроль объектов должен осуществляться в соответствии с методикой контроля на конкретные типы аппаратуры и объекта и должен включать в себя следующие операции:
     
     установку объекта в требуемое положение и выведение аппаратуры в режим контроля;

наблюдение и (или) измерение контролируемого параметра;
     
     контроль качества объекта посредством сравнения его с стандартным образцом;
     
     обработку результатов.
     
     (Измененная редакция, Изм. N 2).
     
     3.8. Методика контроля должна быть разработана предприятием - изготовителем объектов контроля и утверждена в установленном порядке.

### 4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТАТОВ

4.1. Результаты контроля объектов должны оформляться протоколами или заноситься в регистрационный журнал, в которых указывают:
     
     наименование и тип контролируемого объекта, его номер или шифр;
     
     размеры и расположение контролируемых участков на объекте контроля;
     
     параметры контроля;
     
     метод радиоволнового вида неразрушающего контроля объекта;
     
     основные характеристики выявленных дефектов (форму, размеры, глубину залегания, расположение и ориентацию относительно базовых осей или поверхностей объекта контроля) или измеренные значения толщины;
     
     наименование и тип используемой аппаратуры и контрольных образцов;
     
     техническую документацию на контроль;
     
     дату и время контроля;
     
     должность, фамилию, имя и отчество лица, проводившего контроль.
     
     (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
     
     4.2. При оформлении результатов контроля допускается указывать дополнительные сведения, определяемые спецификой контроля.

### 5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При работе с аппаратурой должны соблюдаться "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденные Госэнергонадзором, общие требования безопасности по ГОСТ 12.2.003-74, а также требования безопасности при работе с радиочастотами по ГОСТ 12.1.006-84.
     
     (Измененная редакция, Изм. N 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

| Термин | Пояснение |
| --- | --- |
| Дефект | Определение по ГОСТ 15467-79 |
| Явный дефект | Определение по ГОСТ 15467-79 |
| Раскрыв антенны | Ограниченная геометрическими размерами поверхность антенны, через которую проходит поток излучаемой (принимаемой) электромагнитной энергии |
| Средства обработки информации | Радиоэлектронные и электромеханические устройства, предназначенные для преобразования аналоговых входных сигналов в дискретные для их автоматического анализа и выдачи документа по результатам контроля на основе применения счетно-решающих, цифропечатающих и других устройств |

Приложение 1. (Измененная редакция, Изм. N 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

### ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И АТТЕСТАЦИИ ДЕФЕКТОСКОПИСТОВ

1. Квалификация дефектоскописта считается достаточной, если он имеет удостоверение в том, что он:
     
     прошел теоретическую и практическую подготовку по радиоволновым методам контроля; изучил стандарты и технические условия на продукцию и техническую документацию на контроль; работал в должности дефектоскописта в течение времени, установленного в документации на контроль.
     
     Примечание. Подготовку дефектоскопистов и их аттестацию проводят предприятия, имеющие специалистов по радиоволновым методам контроля и получившие на то разрешение от соответствующей организации.
     
     (Измененная редакция, Изм. N 1).
     
     
     2. Проверка квалификации дефектоскопистов, систематически работающих по радиоволновому контролю, проводится не реже одного раза в год.
     
     3. Дефектоскописты, имеющие перерыв в работе по радиоволновому контролю свыше года, лишаются права на выполнение контроля впредь до прохождения полного курса обучения в соответствии с требованиями п.1 настоящего приложения.
     
     
     
Текст документа сверен по:
официальное издание
М.: Издательство стандартов, 1985
     
     
     
Юридическим бюро "Кодекс" в
текст документа внесено Изменение N 2,
утвержденное постановлением 
Госстандарта СССР от 27.06.89 N 2067