ГОСТ 23483-79 

Группа Т59

### ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР


КОНТРОЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ

Методы теплового вида

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Non-destructive testing. Thermal methods.
General requirements

ОКСТУ 0011*
     ________________
     * Код ОКСТУ. Введен дополнительно, Изм. N 2.

Срок введения с 01.01.1980
до 01.01.90*
_______________________
* Ограничение срока действия снято 
по протоколу N 4-93 Межгосударственного Совета 
по стандартизации, метрологии и сертификации 
(ИУС N 4, 1994 год). Примечание КОДЕКС.

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 8 февраля 1979 г. N 506
          
     ПРОВЕРЕН в 1984 г. Постановлением Госстандарта от 22.08.84  N 2946 срок действия продлен до 01.01.90
     
     ПЕРЕИЗДАНИЕ (ноябрь 1984 г.) с Изменением N 1, утвержденным в августе 1984 г. (ИУС 12-84).
     
     ВНЕСЕНО Изменение N 2, утвержденное и введенное в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.06.89 N 2066 c 01.01.90 и опубликованное в ИУС N 11, 1989 г.
     
     Изменение N 2 внесено юридическим бюро "Кодекс" по тексту ИУС N 11, 1989 г.
     
     
     Настоящий стандарт распространяется на методы теплового вида неразрушающего контроля и устанавливает область применения, общие требования к аппаратуре и стандартным образцам, порядку подготовки и проведению контроля, оформлению результатов и требования безопасности.
     
     Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их пояснения приведены в справочном приложении.
     
     (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

### 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Методы теплового вида контроля основаны на взаимодействии теплового поля объекта с термометрическим чувствительным элементом (термопарой, болометром, термоиндикаторами и т.п.), преобразования параметров поля (интенсивности, температурного градиента, контраста, лучистостей и др.) в параметры электрического или другого сигнала и передаче его на регистрирующий прибор.
     
     1.2. Для контроля применяют пассивные и активные методы.
     
     1.3. При пассивном контроле объект не подвергают воздействию от внешнего источника энергии.
     
     1.4. При активном контроле объект подвергают воздействию от внешнего источника энергии.
     
     1.5. Пассивный контроль в общем случае предназначен: 
     
     для контроля теплового режима объектов контроля; 
     
     для обнаружения отклонений от заданной формы и геометрических размеров объектов контроля.
     
     1.6. Активный контроль в общем случае предназначен:
     
     для обнаружения дефектов типа нарушения сплошности в объектах контроля (трещин, пористости, расслоений, инородных включений);
     
     для обнаружения изменений в структуре и физико-химических свойствах объектов контроля (неоднородность структуры, теплопроводность структуры, теплоемкость и коэффициент излучения).
     
     1.2.-1.6. (Измененная редакция, Изм. N 1).
     
     1.7. Основные методы пассивного теплового контроля и области их применения приведены в табл.1.

Таблица 1

| Название метода | Область применения | Контроли- руемые пара- метры | Факторы, ограничива- ющие область применения | Чувстви- тель- ность | Диапа- зоны контроли- руемых пара- метров | Быстро- дейст- вие, с | Пог- реш- ность, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контакт- ные | Контроль температуры твердых, жидких и газообраз- ных сред, размеров тепловыде- ляющих элементов объектов, дефектов типа нарушения сплошности | Темпера- тура | Температура объекта, превышающая допустимую температуру нагрева датчика; сложная конфигурация изделия; плохой контакт датчика с объектом | 0,001 °С | От минус 270 до плюс 1500 °С | 0,1-1,0 | 0,1 | Для термо- электрических датчиков |
|  |  |  |  | 0,002 °С | От минус 40 до плюс 400 °С | 0,1-1,0 | 1,0-5,0 | Для термо- индикаторов |
|  |  | Геометри- ческие размеры и форма объектов |  | 0,01 мм | 0,1-500,0 мм | 0,1-1,0 | 0,1-1,0 |  |
|  |  | Величина и форма дефектов |  | 0,01 мм | От 0,1 до 100,0 мм и более | 0,1-1,0 | - |  |
| Собствен- ного излу- чения | Контроль температуры, измерение излучатель- ной способности, размерный контроль тепловыде- ляющих элементов, контроль дефектов типа нарушения сплошности | Темпера- тура; градиенты темпе- ратур; коэффи- циент излучения; лучистый поток | Непрозрач- ность окружающей объект среды для теплового излучения; нестабиль- ность коэффициента излучения во времени и пространстве; наличие подсветки объекта посторонними источниками | 0,01 °С при плюс 20 °С | От минус 260 до плюс 4000 °С | 10 | 1,0-5,0 | Для фото- электрических датчиков |
|  |  |  |  |  |  | 10 |  | Для тепловых датчиков |
|  |  | Геометри- ческие размеры и форма объектов |  | 0,01 мм | От 0,01 мм | 10 | 0,1-1,0 | Для фото- электрических датчиков |
|  |  |  |  |  |  | 10 |  | Для тепловых датчиков |
|  |  | Величина и форма дефектов |  | 0,01 мм | От 0,1 мм до 100,0 мм и более | 10 | 1,0-5,0 | Для фото- электрических датчиков |
|  |  |  |  |  |  | 10 |  | Для тепловых датчиков |

1.8. Основные методы активного теплового контроля и области их применения приведены в табл.2

Таблица 2

| Название метода | Область применения | Контроли- руемые параметры | Факторы, ограничиваю- щие область применения | Чувстви- тельность | Быстро- действие, с | Погреш- ность, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стаци- онарный | Контроль тепло- физических свойств изделий с анизотропией теплопровод- ности; контроль пористости, излучатель- ной способности объектов | Теплопровод- ность; теплоемкость | Допустимая температура нагрева объекта, временная и простран- ственная нестабиль- ность излучения объекта (при неконтактных методах контроля) | ~5% | 0,1-1,0 | 5,0-10,0 | Для контактных датчиков |
|  |  |  |  |  | 10-10 |  | Для неконтактных датчиков |
|  |  | Коэффициент излучения, индикатрисса излучательной способности |  |  | 0,1-1,0 |  | Для контактных датчиков |
|  |  |  |  |  | 10-10 |  | Для неконтактных датчиков |
| Нестаци- онарный | Контроль тепло- физических свойств материалов с большой тепло- проводностью, динамики нагрева (охлаждения) объектов; контроль дефектов типа нарушения сплошности в сотовых и композитных материалах, полимерах; контроль тепловых деформаций | Теплопровод- ность |  | ~5% | 0,1-1,0 | 5,0-10,0 | Для контактных датчиков |
|  |  |  |  |  | 10-10 |  | Для неконтактных датчиков |
|  |  | Тепловая постоянная времени |  |  | 0,1-1,0 |  | Для контактных датчиков |
|  |  |  |  |  | 10-10 |  | Для неконтактных датчиков |
|  |  | Размер дефектов |  | Порядка | Время задержки 0,1-1,0 для металлов и 10-100 для неметаллов |  | При несинхронном контроле |
|  |  | Темпера- турная деформация |  | Порядка 0,1 |  |  | При интерфе- ренционном голографичес- ком методе регистрации |

Примечание.   - глубина залегания;   - раскрыв дефекта;   - минимальное изменение коэффициента излучения.  
     
         
     1.9. Схемы основных методов теплового вида, приведены в табл.3.

Таблица 3

| Метод контроля | Схема контроля |  |
| --- | --- | --- |
|  | активного | пассивного |
| Односторонний |  |  |
| Двусторонний |  |  |
| Комбинированный |  | - |
| Синхронный |  | - |
| Несинхронный |  | - |

Обозначения: 1 - источник нагрева; 2 - объект контроля; 3 - термочувствительный элемент.

     (Измененная редакция, Изм. N 1).

### 2. АППАРАТУРА И СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ*

________________
     * Наименование раздела. (Измененная редакция, Изм. N 2).

2.1. При контроле тепловым методом применяют аппаратуру по ГОСТ 12997-84 и техническим условиям утвержденным в установленном порядке.
     
     2.2. Основными характеристиками аппаратуры теплового вида контроля должны быть:
     
     порог чувствительности при заданной температуре абсолютно черного тела (для неконтактных датчиков); 
     
     разрешающая способность;
     
     предельные значения измеряемой температуры;
     
     предел допускаемой основной погрешности (для аппаратуры с измерительной системой).
     
     2.1, 2.2. (Измененная редакция, Изм. N 2).

2.3. Величины погрешности аппаратуры должны определяться по стандартам и техническим условиям на конкретные типы аппаратуры, а виды нормируемых характеристик средств измерений должны соответствовать ГОСТ 8.009-84.
     
     (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
     
     2.4. Для настройки и периодической проверки работоспособности аппаратуры должны использоваться стандартные образцы, изготовляемые по технической документации разработчика аппаратуры.
     
     (Измененная редакция, Изм. N 2).
     
     2.5. Для проверки аппаратуры непосредственно перед проведением контроля объектов, а также для контроля методом сравнения с объектом могут быть использованы образцы, представляющие собой дефектные объекты, изготовленные потребителем аппаратуры.
     
     Образцы могут выбираться из серийной продукции или специально изготавливаться с внесением определенного вида дефектов.
     
     Наименьший размер выявляемых дефектов должен не менее чем в три раза превышать величину микронеровностей рельефа поверхности контолируемых объектов.
     
     Примечание. Допускается использование имитаторов.
     
     
     2.6. (Исключен, Изм. N 2).

### 3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЯ

3.1. Подготовка аппаратуры и объекта контроля должна производиться в соответствии с технической документацией на контроль и включать:
     
     подготовку объекта контроля к операциям контроля;
     
     проверку работоспособности аппаратуры;
     
     выбор условий контроля.
     
     (Измененная редакция, Изм. N 1).
     
     3.2. Подготовка контролируемого объекта к операциям контроля должна производиться в следующей последовательности:
     
     до начала проведения контроля с поверхности объекта контроля удаляют частицы или загрязнения, мешающие проведению контроля;
     
     на поверхности объекта контроля отмечают границы контролируемого участка и явных дефектов, выявленные визуально или другими методами неразрушающего контроля.
     
     3.3. Проверка работоспособности аппаратуры должна производиться в соответствии с эксплуатационной документацией. 
     
     (Измененная редакция, Изм. N 1).
     
     3.4. Выбор условий контроля должен сводиться к обеспечению нормальных условий облученности или нагрева объекта контроля, установлению требуемого режима работы и взаимного расположения объекта контроля и аппаратуры.
     
     3.5. Операции контроля должны производиться с учетом климатических характеристик и требований размещения аппаратуры, изложенных в паспорте и инструкции по эксплуатации.
     
     3.6. Контроль объектов должен осуществляться в соответствии с методикой контроля на конкретные типы аппаратуры и объекта и включать в себя следующие операции:
     
     установку объекта контроля и аппаратуры в требуемое положение;
     
     нанесение термоиндикаторов на поверхность объекта, установку термометра и термопары (при контактных тепловых методах);
     
     введение объекта в режим контроля (нагрев до температуры, необходимой для контроля, подача теплового импульса);
     
     наблюдение и (или) измерение контролируемого параметра;
     
     контроль качества объекта посредством сравнения его со стандартным образцом и другим способом;
     
     обработку результатов.
     
     (Измененная редакция, Изм. N 2).
     
     3.7. Методика контроля должна разабатываться предприятием-изготовителем объектов контроля и утверждаться в установленном порядке.
     
     3.8. В методике контроля неконтактными методами следует указать методы исключения влияния неравномерности излучательной способности объектов на результаты контроля (нанесение выравнивающих покрытий, снятие карт распределения коэффициента излучения и т.п.), способы защиты от фонового излучения среды, окружающей объект контроля (фильтрация, экранирование и т.п.).

3.9. В методике контроля тепловым активным методом следует указать:
     
     время задержки между моментом начала нагрева изделия и регистрации его температуры, соответствующее максимальной выявляемое конкретного типа дефектов с учетом теплофизических свойств объекта контроля (для несинхронного метода) и схему контроля;
     
     допустимый уровень нагрева изделий;
     
     геометрические характеристики источника нагрева;
     
     временные характеристики нагрева;
     
     метод реализации нагрева изделия (радиационный, теплопроводности, конвекционный, электрический, индуктивный).

### 4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Результаты контроля объектов должны оформляться протоколом или заноситься в регистрационный журнал, в которых указывают:
     
     наименование и тип контролируемого объекта, его номер или шифр;
     
     размеры и расположение контролируемых участков на объекте контроля;
     
     условия проведения контроля;
     
     метод теплового вида, неразрушающего контроля объекта;
     
     основные характеристики выявленных дефектов (форму, размер, глубину залегания, расположение или ориентацию относительно базовых осей или поверхностей объекта контроля);
     
     наименование и тип используемой аппаратуры и стандартных образцов;
     
     техническую документацию на контроль;
     
     дату и время контроля;
     
     должность, фамилию, имя и отчество лица, проводившего контроль.
     
     (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
     
     4.2. При оформлении результатов контроля допускается указывать дополнительные сведения, определяемые спецификой контроля.

### 5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При работе с аппаратурой должны соблюдаться "Правила технической эксплуатации электроустановок и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".
     
     (Измененная редакция, Изм. N 2).
     
     5.2. Работа с аппаратурой должна производиться в соответствии с требованиями безопасности, изложенными в эксплуатационной документации на аппаратуру конкретных типов.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

### ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

| Термин | Пояснение |
| --- | --- |
| Тепловой неразрушающий контроль | Определение по ГОСТ 25314-82 |
| Дефект | Определение по ГОСТ 15467-79 |
| Явный дефект | Определение по ГОСТ 15467-79 |
| Термометрический чувствительный элемент | Элемент, воспринимающий и преобразующий тепловую энергию в другой вид энергии для получения информации о температуре |
| Стационарный метод теплового вида неразрушающего контроля | Метод, при котором температура объекта поддерживается постоянной в процессе контроля |
| Нестационарный метод теплового вида неразрушающего контроля | Метод, при котором температура объекта изменяется в процессе контроля |
| Синхронный метод активного теплового контроля | Метод, при котором области нагрева объекта и измерения его температуры совпадают |
| Несинхронный метод активного теплового контроля | Метод, при котором области нагрева объекта и измерение его температуры не совпадают, (во времени или пространстве) |
| Односторонний метод активного теплового контроля | Определение по ГОСТ 25314-82 |
| Двусторонний метод активного теплового контроля | Определение по ГОСТ 25314-82 |
| Комбинированный метод активного теплового контроля | Определение по ГОСТ 25314-82 |
| Чувствительность | Определение по ГОСТ 25314-82 |
| Порог чувствительности | Минимально выявляемая разница температур различных участков объекта |

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).



     Текст документа сверен по:
     официальное издание
     М.: Издательство стандартов, 1985 
     
     
     
     Юридическим бюро "Кодекс" в текст
     документа внесено Изменение N 2, 
     утвержденное постановлением 
     Госстандарта СССР от 27.06.89 N 2066