ГОСТ>> 26266-90

Группа П18

### ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР


<<Контроль>> <<неразрушающий>> 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ

Общие технические требования

Non-destructive testing.
Ultrasonic transducers.
General technical requirements

ОКП 42 7619

Срок действия с 01.01.91
до 01.01.96*
________________    
* Ограничение срока действия снято по протоколу N 5-94  
Межгосударственного Совета по стандартизации, 
метрологии и сертификации. (ИУС  N 11-12 1994 г.).
Примечание "КОДЕКС"

### ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности и приборостроения СССР
     
     РАЗРАБОТЧИКИ
     
     Л.М.Кушкулей (руководитель темы), канд. физ.-мат. наук; Б.Л.Зайцев
     
     2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.02.90 N 282 
     
     3. СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ - 1993 г.;
     
     ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ - 5 лет
     
     4. ВЗАМЕН <<ГОСТ>> 26266-84
     
     5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта, приложения |
| --- | --- |
| <<ГОСТ>> 12.1.001-89 | 2.12 |
| <<ГОСТ>> 16465-70 | Приложение 1 |
| <<ГОСТ>> 20415-82 | Приложение 4 |
| <<ГОСТ>> 22269-76 | 2.8.3 |
| <<ГОСТ>> 23829-85 | Приложение 1 |

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (август 1991 г.)
     
     
     Настоящий стандарт распространяется на ультразвуковые пьезоэлектрические преобразователи (далее - ПЭП), имеющие рабочую область частот в диапазоне от 0,16 до 30 МГц и предназначенные для работы в составе ультразвуковых приборов <<неразрушающего>> <<контроля>> (далее - УПНК) при эхо- и теневом методах <<контроля>> с помощью объемных (продольных и сдвиговых) ультразвуковых волн.
     
     Стандарт не распространяется на ПЭП с коэффициентом преобразования менее минус 60 дБ или с импульсным коэффициентом преобразования менее минус 80 дБ, на ПЭП, предназначенные для <<контроля>> физико-механических свойств материалов и изделий, а также на ПЭП, изготовляемые как нестандартизованные средства измерений по <<ГОСТ>> 8.326-78.
     
     Термины, применяемые в настоящем стандарте, и пояснения к ним приведены в приложении 1.

### 1. КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1. По отношению к объекту <<контроля>> ПЭП подразделяют на: ПЭП общего назначения;
     
     специализированные ПЭП 
     
     по способу осуществления акустического контакта ПЭП подразделяют на:
     
     контактные;
     
     иммерсионные;
     
     контактно-иммерсионные;
     
     бесконтактные.
     
     по направлению ввода упругих колебаний в исследуемый объект ПЭП подразделяют на:
     
     прямые;
     
     наклонные;
     
     комбинированные
     
     по конструктивному исполнению ПЭП подразделяют на:
     
     совмещенные;
     
     раздельно-совмещенные;
     
     раздельные
     
     по форме рабочей поверхности ПЭП подразделяют на:
     
     плоские;
     
     неплоские
     
     по расхождению акустического пучка ПЭП подразделяют на:
     
     фокусирующие;
     
     нефокусирующие. 
     
     1.2. Тип ПЭП определяют сочетанием перечисленных в п. 1.1 признаков.
     
     Каждому типу ПЭП соответствует условное обозначение, структура которого приведена в приложении 2.

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. ПЭП должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технических условий на ПЭП конкретного типа по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
     
     2.2. Основные показатели ПЭП общего назначения приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | Значение показателя для дефектоскопов группы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| Отклонение эффективной частоты эхоимпульса и (или) частоты максимума преобразования от номинального значения, %, не более | ± 10 (20) | ± 10 (20) | ± 10 |  |
| Отклонение угла ввода и (или) в сталь 45 от номинального значения, не более, для угла ввода: |  |  |  |  |
| до 60° | ± 3 (5)° | ± 1,5 (2)° | ± 1,5° |  |
| cвыше и равного 60° | ± 3 (5)° | ± 2 (3)° | ± 2° |  |
| Отклонение точки ввода от номинального значения (для П121), мм, не более | - | ± 1 (2) | ± 1 |  |
| Примечания: 1. Значение в скобках допускается устанавливать по требованию заказчика. 2. Конкретные значения отклонения точки ввода для ПЭП, предназначенных для работы с дефектоскопами первой группы, устанавливают в технических условиях на ПЭП конкретного типа. 3. Для ПЭП, имеющих несколько частот и (или) углов ввода, требования могут распространяться на одну из номинальных частот и (или) углов ввода, установленных в технических условиях на ПЭП конкретного типа. |  |  |  |  |

2.3. Отклонения частот , от номинальных значений следует выбирать из ряда: ± (1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0) %, по требованию потребителя ± (15,0; 20,0)%.
     
     2.4. Отклонения коэффициента преобразования , от номинального значения следует выбирать из ряда: ± (2,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0) дБ.
     
     Допускается устанавливать , в виде минимальных значений.
     
     2.5. Отклонения угла ввода () от номинального значения для ПЭП с частотой ()1 МГц следует выбирать из ряда: ± (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0)°, по требованию потребителя ± (4,0; 5,0)°.
     
     2.6. Отклонения положения точки ввода следует выбирать из ряда: ± (0,5; 1,0) мм, по требованию потребителя ± (1,5; 2,0; 3,0; 4,0) мм.
     
     2.7. Требования к остальным показателям, приведенным в приложении 3, устанавливают в технических условиях на ПЭП конкретного типа.
     
     2.8. Требования к конструкции
     
     2.8.1. На боковой плоской поверхности наклонных ПЭП, для которых установлен параметр , предназначенных для ручного <<контроля>> , должна быть нанесена метка или шкала для обозначения точки ввода. Если длина боковой плоской поверхности более 20 мм, то на нее должна быть нанесена шкала с ценой деления 1 мм.
     
     2.8.2. На ПЭП, предназначенные для ручного <<контроля>> , должна быть нанесена маркировка согласно приложению 2.
     
     Маркировка и покрытие ПЭП должны быть стойкими к износу и воздействию контактных жидкостей.
     
     2.8.3. Конструкция ПЭП совместно с УПНК должна соответствовать общим эргономическим требованиям <<ГОСТ>> 22269.
     
     2.9. В технических условиях на ПЭП конкретного типа должны быть установлены размеры рабочей поверхности, габаритные размеры и масса ПЭП, и при необходимости - установочные размеры и требования к базовым поверхностям и специальным маркировкам, обеспечивающим однозначную ориентацию ПЭП при измерении их параметров (характеристик).
     
     2.10. Требования к устойчивости ПЭП к индустриальным радиопомехам, внешним воздействиям и электробезопасности должны соответствовать требованиям, установленным в стандартах и технических условиях на УПНК, для работы с которыми предназначен данный ПЭП.
     
     2.11. Требования к надежности
     
     2.11.1. В технических условиях на ПЭП конкретного типа устанавливают:
     
     для восстанавливаемых ПЭП:
     
     среднюю наработку на отказ;
     
     средний срок службы;
     
     среднее время восстановления работоспособного состояния;
     
     для невосстанавливаемых ПЭП:
     
     среднюю наработку до отказа;
     
     средний срок службы.
     
     Критерии отказа и предельного состояния устанавливают в технических условиях на ПЭП конкретного типа.
     
     2.12. Средний уровень звукового давления или колебательная скорость, или интенсивность ультразвука в зоне контакта ПЭП с телом оператора должны соответствовать <<ГОСТ>> 12.1.001 и не должны превышать соответственно 110 дБ, 1,6·10 м/с и 0,1 Вт/см.
     
     2.13. Номенклатура показателей ПЭП общего назначения, предназначенных для работы с дефектоскопами 1, 2 и 3-й групп и толщиномерами с использованием эхометода <<контроля>> , которые необходимы при разработке технических заданий и технических условий на ПЭП конкретного типа, приведена в приложении 3.
     
     2.14. Номенклатура показателей ПЭП, предназначенных для работы с использованием теневого метода <<контроля>> , с дефектоскопами 4 группы, со структуроскопами, а также специализированных ПЭП, предназначенных для работы с дефектоскопами и толщиномерами, устанавливается по требованию потребителя в технических условиях на ПЭП конкретного типа из приведенных в приложении 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

### ПОЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ

Таблица 2

| Термин | Условное обозначение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| Пьезоэлектрический преобразователь (ПЭП) | - | Устройство, предназначенное для преобразования электрического (акустического) сигнала в акустический (электрический), основанное на использовании пьезоэлектрического эффекта и применяемое для работы в составе средств <<неразрушающего>> <<контроля>> |
| ПЭП общего назначения | - | ПЭП, в технических условиях на которые не установлен конкретный тип контролируемого изделия или группы изделий |
| Специализированные ПЭП | - | ПЭП, в технических условиях на которые установлен конкретный тип контролируемого изделия или группы изделий |
| Передаточная функция |  | Отношение Лапласовых преобразований (изображений) по времени электрического напряжения холостого хода эхосигнала, развиваемого ПЭП, к электрическому напряжению возбуждения ПЭП, работающего в совмещенном режиме и нагруженного на определенную акустическую нагрузку |
|  |  | Отношение Лапласовых преобразований (изображений) по времени электрического напряжения холостого хода эхосигнала, развиваемого ПЭП, к току возбуждения ПЭП, работающего в совмещенном режиме и нагруженного на определенную акустическую нагрузку |
|  |  | Отношение Лапласовых преобразований (изображений) по времени давления (упругого напряжения) на выходе ПЭП к электрическому напряжению возбуждения на ПЭП |
|  |  | Отношение Лапласовых преобразований (изображений) по времени электрического напряжения холостого хода на выходе ПЭП к давлению (упругому напряжению) на входе ПЭП |
| Рабочая область частот | - | Область частот, в которой нормируют параметры ПЭП, устанавливаемые в стандартах или технических условиях на них |
| Амплитудно-частотная характеристика |  | Зависимость модуля передаточной функции от частоты |
| Частота максимума преобразования |  | Частота, соответствующая максимальному значению модуля передаточной функции в рабочей области частот |
| Коэффициент преобразования |  | Значение модуля передаточной функции на частоте |
| Неравномерность амплитудно-частотной характеристики |  | Разность уровней наибольшего и наименьшего значения в рабочей области частот |
| Полоса пропускания |  | Максимальный интервал частот, включающий в себя , в котором амплитудно-частотная характеристика принимает значения на уровне не менее минус 6 дБ |
|  |  | Максимальный интервал частот, включающий в себя , в котором амплитудно-частотная характеристика принимает значения на уровне не менее минус 3 дБ |
| Электрический импеданс |  | Зависимость от частоты комплексного электрического сопротивления ПЭП, нагруженного на определенную акустическую нагрузку |
| Электрическое сопротивление |  | Абсолютное значение электрического импеданса ПЭП |
|  |  | Электрическое сопротивление ненагруженного ПЭП |
|  |  | Электрическое сопротивление ПЭП, нагруженного на определенную акустическую нагрузку |
|  |  | Электрическое сопротивление преобразователя в точке экстремума, соответствующего минимуму (максимуму) зависимости от частоты |
| Импульсная характеристика |  | Электрическое напряжение эхосигнала в функции времени, развиваемое ПЭП, нагруженным электрически на активное сопротивление 50 Ом и акустически на определенную акустическую нагрузку, при возбуждении ПЭП импульсом тока экспоненциальной формы по <<ГОСТ>> 16465 |
| Импульсный коэффициент преобразования |  | Отношение максимального значения импульсной характеристики к максимальному значению тока возбуждения ПЭП |
| Мгновенное значение импульсной характеристики | (=1, 2, 3) | Значения импульсной характеристики в точках -го максимума (минимума) (черт. 1) |
| Временной интервал импульсной характеристики | (=1, 2, 3, 12) | Временной интервал между нулевым и экстремальным значением импульсной характеристики (черт. 1) |
| Длительность импульсной характеристики |  | Временной интервал между началом фронта импульсной характеристики и ее максимальным значением (черт. 1) |
|  |  | Длительность импульсной характеристики на уровне минус дБ от максимального значения (черт. 1) |
| Форма эхоимпульса (эхоимпульс) | - | Электрическое напряжение эхо-сигнала в функции времени, развиваемое ПЭП, нагруженным акустически на нормированную нагрузку, а электрически - на УПНК |
| Мгновенные значения эхоимпульса |  | Значения эхоимпульса от отражателя, находящегося на расстоянии (=1, 2, 3) от ПЭП в диапазоне <<контроля>> или измеряемых толщин в точке -го максимума (минимума) (черт. 1) |
| Временные интервалы эхоимпульса |  | Временные интервалы между нулевыми и экстремальными значениями эхоимпульса (черт. 1) |
| Длительность эхоимпульса |  | Временной интервал между началом фронта эхоимпульса и его максимальным значением (черт. 1) |
|  |  | Длительность эхоимпульса на уровне дБ от максимального значения (черт. 1) |
| Эффективная частота эхоимпульса |  | Частота эхоимпульса, определяемая как отношение числа полупериодов к удвоенной общей длительности этих полупериодов в пределах длительности эхоимпульсов |
| Импульсный коэффициент преобразования |  | Отношение максимального значения амплитуды (размаха) электрического напряжения эхоимпульса к максимальному значению амплитуды (размаха) электрического напряжения возбуждения ПЭП, нагруженного на определенную акустическую нагрузку |
| АРД-диаграмма | АРД | По <<ГОСТ>> 23829 |
| Функция эхосигнала от дна |  | Зависимость амплитуды донного сигнала от расстояния до дна |
| Функция эхосигнала от дефекта |  | Зависимость амплитуды эхосигнала от расстояния до искусственного отражателя определенной формы и размера |
| Диапазон <<контроля>> | - | Интервал, ограниченный минимальной и максимальной глубинами залегания отражателей с постоянным значением эффективного параметра, в котором нормируется отношение сигнал/шум |
| Уровень эхосигнала от дефекта |  | Значения функции в точках (=1, 2, 3), находящихся в диапазоне <<контроля>> |
| Шум (помехи) преобразователя |  | Электрическое напряжение на ПЭП, обусловленное воздействием на него импульса генератора и флуктуационными шумами, возникающими в ПЭП и его электрической и акустической нагрузках при сигнале помехи от внешних источников, не превышающем установленного значения, и при отсутствии полезного сигнала (эхоимпульса от определенного отражателя) |
| Функция шумов | или | Временная зависимость отношения шума ПЭП к значению амплитуды электрического напряжения эхоимпульса от определенного отражателя, измеренная при нормированных параметрах акустической и электрической нагрузок ПЭП при отсчете времени от начала фронта импульса возбуждения (где = 2 ; - скорость распространения ультразвуковых колебаний) |
| Длительность шумов |  | Временной интервал, в котором значение превышает заданный уровень |
| Уровень шумов |  | Наибольшее значение в заданном временном интервале Значение в заданный момент времени |
| Отношение сигнал/шум |  | Наименьшее отношение электрического напряжения эхоимпульса от определенного отражателя на ПЭП к шуму в ПЭП, взятое в определенной точке (или ) диапазона <<контроля>> или измеряемых толщин |
| Функция влияния шероховатости (кривизны) |  | Зависимость отношения сигнал/шум или мгновенного значения эхоимпульса от изменений шероховатости (кривизны) поверхности контролируемого изделия в пределах условий эксплуатации |
| Функция влияния акустического <<контроля |  | Зависимость отношения сигнал/шум или мгновенного значения эхоимпульса от изменений акустического контакта ПЭП с контролируемым изделием в пределах рабочих условий эксплуатации |
| Функция влияния температуры |  | Зависимость отношения сигнал/шум или мгновенного значения эхоимпульса или угла ввода от изменений температуры контролируемого изделия и (или) температуры окружающей среды |
| Диаграмма направленности ПЭП (совмещенный режим) | - | Нормированный по максимуму график зависимости эхосигнала на ПЭП от определенного отражателя, расположенного в акустической нагрузке ПЭП в зависимости от координаты, характеризующей их взаимное перемещение в определенной плоскости по определенной траектории |
| Акустическая ось | - | Геометрическое место точек максимальной интенсивности звукового поля в дальней зоне ПЭП и его геометрическое продолжение в ближней зоне |
| Диаграмма направленности |  | Диаграмма направленности преобразователя, измеренная в плоскости , перпендикулярной к рабочей поверхности преобразователя и проходящей через его акустическую ось, при перемещении отражателя по дуге окружности или по прямой |
| Диаграмма направленности |  | Диаграмма направленности преобразователя, измеренная в плоскости , перпендикулярной к плоскости и проходящей через акустическую ось преобразователя, при перемещении отражателя по дуге окружности или по прямой |
| Ширина диаграммы направленности |  | Размер диаграммы направленности на уровне минус 6 дБ |
|  |  | Размер диаграммы направленности на уровне минус 6 дБ |
| Основной лепесток диаграммы направленности |  | Область диаграммы направленности, включающая в себя максимум и ограниченная ближайшими к нему нулями или достаточно глубокими минимумами (черт. 2) |
| Угол ввода |  | Угол между нормалью к поверхности, на которой установлен преобразователь, и его акустической осью, измеренный в плоскости (черт. 3) |
|  |  | Меньший из углов между плоскостью и плоскостью, перпендикулярной к рабочей поверхности ПЭП и проходящей через его геометрический центр и определенную метку на корпусе или параллельно боковой стороне (черт. 3) |
| Стрела ПЭП |  | Расстояние от точки ввода наклонного ПЭП до его передней грани, измеренное вдоль линии пересечения плоскости с рабочей поверхностью ПЭП |
| Фокусное расстояние |  | Расстояние от геометрического центра рабочей поверхности фокусирующего ПЭП до точки, в которой звуковое давление, создаваемое им, максимально |
| Протяженность фокальной области |  | Размеры области перемещения определенного отражателя по акустической оси, на границах которой эхосигнал принимает значения на уровне минус 6 дБ |
|  |  | Ширина диаграммы направленности , измеренная вдоль линии пересечения фокальной плоскости с плоскостью |
|  |  | Ширина диаграммы направленности , измеренная вдоль линии пересечения фокальной плоскости с плоскостью |
| Точка ввода |  | Точка пересечения акустической оси ПЭП с поверхностью среды, контактирующей с рабочей поверхностью ПЭП |
| Акустическая нагрузка |  | Среда (жидкая, газообразная) или специальное устройство, с которыми находится в контакте рабочая поверхность ПЭП при измерении его характеристик, обладающие определенными акустическими и геометрическими параметрами |
| Уровень боковых лепестков (бокового излучения) |  | Максимальный уровень диаграммы направленности за пределами основного лепестка |
| Время распространения звука в призме (акустической задержке) |  | Время задержки сигнала от момента подачи электрического импульса на ПЭП до момента появления акустического сигнала в точке ввода |

Черт. 1

### Примеры определения основного лепестка диаграммы направленности

Черт. 2

Черт. 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное

### СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПЭП

1. Пример условного обозначения ПЭП контактного, наклонного, совмещенного, номинальной частотой 2,5 МГц, углом ввода 35°, порядковым номером модели 001:

Примечание. Примеры условного обозначения специальной дополнительной характеристики ПЭП: Т120 - максимальная температура контролируемого объекта - 120 °С; КН - керамическая защита, нормальное исполнение корпуса; MM - миниатюрное исполнение корпуса.
     
     2. Цвет маркировки устанавливают в зависимости от номинальных значений частот , :
     
                        0,9 МГц - серый, белый;
     
     0,9 МГц <1,25 МГц - красный;
     
     1,25 МГц <1,8 МГц - оранжевый;
     
     1,8 МГц <3,0 МГц - синий, фиолетовый;
     
     3,0 МГц <6,0 МГц - зеленый;
     
     6,0 MГц<14,5 МГц - коричневый;
     
                     > 14,5 МГц - желтый.
     
     3. В условных обозначениях ПЭП с переменными углом ввода и (или) частотой или имеющих несколько номинальных частот и (или) углов ввода, вместо номинальных значений этих параметров указывают граничные значения диапазона их изменений.
     
     4. Для ПЭП с переменной частотой или имеющих несколько номинальных частот цвет маркировки должен соответствовать наибольшей из частот.
     
     5. При недостатке места допускается на ПЭП конкретного типа приводить сокращенную маркировку, форма которой устанавливается в технических условиях на ПЭП.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Обязательное

### НОМЕНКЛАТУРА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ПЭП КОНКРЕТНОГО ТИПА

Таблица 3

|  | Применяемость в НТД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | ТЗ на ОКР | ТУ | ТЗ на ОКР | ТУ |  | ТЗ на ОКР | ТУ |  | ТЗ на ОКР | ТУ |  | ТЗ на ОКР | ТУ |  | ТЗ на ОКР |  | ТУ |  |
|  | Для дефектоскопов группы |  |  |  |  |  |  |  | Для толщиномеров с ПЭП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | П112 |  |  | П211 или П111 с акусти- ческой задержкой |  |  |  | П111 |  |  |
| 1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент преобразования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и (или) | + | + | + |  | + | + |  | + | ± |  | ± | + |  | + |  | + |  | + |
|  | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |
|  | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |
| Отклонение коэффициента преобразования от номинального значения | + | + | + |  | + | + |  | + | ± |  | ± | ± |  | ± |  | ± |  | ± |
| Амплитудно-частотная характеристика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ± | ± | ± |  | ± | ± |  | ± | ± |  | ± | ± |  | ± |  | ± |  | ± |
| Частота максимума преобразования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и (или) | + | + | + |  | + | + |  | + | ± |  | ± | ± |  | ± |  | ± |  | + |
|  | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |
|  | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |
| Отклонение частоты максимума преобразования от номинального значения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и (или) | + | + | + |  | + | + |  | + | ± |  | ± | ± |  | ± |  | ± |  | ± |
|  | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |
|  | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |
| Полоса пропускания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и (или) | + | + | + |  | + | + |  | + | ± |  | ± | ± |  | ± |  | ± |  | ± |
|  | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |
|  | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |
| Граничные частоты полосы пропускания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , | ± | ± | ± |  | ± | ± |  | ± | ± |  | ± | ± |  | ± |  | ± |  | ± |
| Неравномерность амплитудно-частотной характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ± | ± | ± |  | ± | ± |  | ± | ± |  | ± | ± |  | ± |  | ± |  | ± |
|  | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |
| Угол ввода: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + | + | + |  | + | + |  | + | ± |  | ± | ± |  | ± |  | ± |  | ± |
|  | ± | ± | ± |  | ± | ± |  | ± | ± |  | ± | ± |  | ± |  | ± |  | ± |
| Отклонение угла ввода от номинального значения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + | + | + |  | + | + |  | + | ± |  | ± | ± |  | ± |  | ± |  | ± |
|  | ± | ± | ± |  | ± | ± |  | ± | ± |  | ± | ± |  | ± |  | ± |  | ± |
| Ширина диаграммы направленности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + | + | + |  | + | + |  | + | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |
|  | ± | ± | ± |  | ± | ± |  | ± | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |
| Фокусное расстояние | ± | ± | ± |  | ± | ± |  | ± | ± |  | ± | ± |  | ± |  | ± |  | ± |
| Протяженность фокальной области: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ± | ± | ± |  | ± | ± |  | ± | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |
|  | ± | ± | ± |  | ± | ± |  | ± | ± |  | ± | ± |  | ± |  | ± |  | ± |
| Уровень боковых лепестков | ± | ± | ± |  | ± | ± |  | ± | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |
| Отклонение точки ввода | ± | ± | ± |  | ± | ± |  | ± | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |
| Стрела ПЭП | ± | ± | ± |  | ± | ± |  | ± | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |
| Время распространения звука в призме (акустической задержке) | ± | ± | ± |  | ± | ± |  | ± | ± |  | ± | ± |  | ± |  | - |  | - |
| Электрическое сопротивление | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |
| Электрическое сопротивление | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |
| Импульсный коэффициент преобразования | ± | ± | ± |  | ± | ± |  | ± | ± |  | ± | ± |  | ± |  | ± |  | ± |
| Мгновенное значение импульсной характеристики (= 1, 2, 3) | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |
| Временной интервал импульсной характеристики (= 1, 2, 3, 12) | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |
| Длительность импульсной характеристики | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |
| АРД-диаграмма | - | - | ± |  | ± | ± |  | ± | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |
| Функция шумов () | ± | ± | ± |  | ± | ± |  | ± | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |
| Длительность шумов | ± | ± | ± |  | ± | ± |  | ± | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |
| Уровень шумов в точке (диапазоне) | ± | ± | ± |  | ± | ± |  | ± | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |
| Функция эхосигнала от дефекта | - | - | ± |  | ± | ± |  | ± | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |
| Уровень эхосигнала от дефекта | ± | ± | ± |  | ± | ± |  | ± | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |
| Функция эхосигнала от дна | ± | ± | ± |  | ± | ± |  | ± | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |
| Отношение сигнал/шум | ± | ± | ± |  | ± | ± |  | ± | + |  | + | + |  | + |  | + |  | + |
| Функция влияния: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| шероховатости | ± | ± | ± |  | ± | ± |  | ± | ± |  | ± | ± |  | ± |  | ± |  | ± |
| Кривизна | ± | ± | ± |  | ± | ± |  | ± | ± |  | ± | ± |  | ± |  | ± |  | ± |
| акустического контакта | ± | ± | ± |  | ± | ± |  | ± | ± |  | ± | ± |  | ± |  | ± |  | ± |
| Температуры | ± | ± | ± |  | ± | ± |  | ± | ± |  | ± | ± |  | ± |  | ± |  | ± |
| Импульсный коэффициент преобразования | - | - | - |  | - | - |  | - | + |  | + | ± |  | ± |  | ± |  | ± |
| Мгновенное значение эхоимпульса (= 1, 2, 3): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - |  | - | - |  | - | ± |  | ± | ± |  | ± |  | ± |  | ± |
|  | - | - | - |  | - | - |  | - | ± |  | + | ± |  | + |  | ± |  | ± |
|  | - | - | - |  | - | - |  | - | ± |  | ± | ± |  | ± |  | ± |  | ± |
| Отклонение мгновенных значений эхоимпульса от номинального значения | - | - | - |  | - | - |  | - | ± |  | ± | ± |  | ± |  | ± |  | ± |
| Длительность эхоимпульса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | ± |  | ± | ± |  | ± | ± |  | ± | ± |  | ± |  | ± |  | ± |
|  | - | - | ± |  | ± | ± |  | ± | ± |  | ± | + |  | + |  | ± |  | ± |
| Эффективная частота эхоимпульса | ± | ± | ± |  | ± | ± |  | ± | + |  | + | ± |  | ± |  | ± |  | ± |
| Временной интервал эхоимпульса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - |  | - | - |  | - | ± |  | ± | ± |  | ± |  | ± |  | ± |
|  | - | - | - |  | - | - |  | - | ± |  | ± | ± |  | ± |  | ± |  | ± |
|  | - | - | - |  | - | - |  | - | ± |  | ± | ± |  | ± |  | ± |  | ± |
|  | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |
| Отклонение эффективной частота эхоимпульса от номинального значения | ± | ± | ± |  | ± | ± |  | ± | ± |  | ± | ± |  | ± |  | ± |  | ± |
| 2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя наработка на отказ (для восстанавливаемых ПЭП) | + | + | + |  | + | + |  | + | + |  | + | + |  | + |  | + |  | + |
| Средняя наработка на отказ (для невосстанавливаемых ПЭП) | + | + | + |  | + | + |  | + | + |  | + | + |  | + |  | + |  | + |
| Средний срок службы | + | + | + |  | + | + |  | + | + |  | + | + |  | + |  | + |  | + |
| Среднее время восстановления работоспособного состояния (для восстанавливаемых ПЭП) | + | + | + |  | + | + |  | + | + |  | + | + |  | + |  | + |  | + |
| 3. ПОКАЗАТЕЛИ УСТОЙЧИВОСТИ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устойчивость и прочность к воздействию климатических и механических факторов при эксплуатации | + | + | + |  | + | + |  | + | + |  | + | + |  | + |  | + |  | + |
| Устойчивость к индустриальным радиопомехам | + | + | + |  | + | + |  | + | + |  | + | + |  | + |  | + |  | + |
| 4.ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний уровень звукового давления или колебательная скорость или интенсивность ультразвука в зоне контакта ПЭП с телом оператора | + | + | + |  | + | + |  | + | + |  | + | + |  | + |  | + |  | + |
| Примечания: 1. Знак “+” означает применяемость, “-“ - неприменяемость и “±” - ограниченную применяемость соответствующего показателя для ПЭП общего назначения. 2. Для ПЭП с 0,5 допускается не устанавливать требования к , ее отклонению от номинального значения и . В этом случае должно быть установлено требование к в рабочей области частот. 3. Показатель устанавливают для наклонных ПЭП. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Текст документа сверен по:
официальное издание
Госстандарт СССР -
М.: Издательство стандартов, 1991