ГОСТ 20426-82

Группа В09

### ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

### КОНТРОЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ

### МЕТОДЫ ДЕФЕКТОСКОПИИ РАДИАЦИОННЫЕ

### Область применения

### Non-destructive testing. Methods of defectoscopy,
radiation. Field of application

Дата введения 1983-07-01

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 5 февраля 1982 г. № 484 
     
     Постановлением Госстандарта СССР от 26.11.87 № 4289 срок действия продлен до 01.07.93*
________________
     * Ограничение срока действия снято по протоколу Межгосударственного Совета стандартизации, метрологии и сертификации. (ИУС №2, 1993 г.). Примечание "КОДЕКС".     
     
     ВЗАМЕН ГОСТ 20426-75
     
     ПЕРЕИЗДАНИЕ. Апрель 1991 г.
     
     
     Настоящий стандарт устанавливает область применения радиационных (радиографического, электрорадиографического, радиоскопического и радиометрического) методов дефектоскопии продукции с использованием излучения рентгеновских аппаратов, излучения закрытых радиоактивных источников на основе Со, Cs, Iг, Se, Tm и тормозного излучения бетатронов.
     
     Классификация методов контроля - по ГОСТ 18353-79.

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Радиационные методы дефектоскопии следует применять для обнаружения в объектах контроля дефектов: нарушений сплошности и однородности материала, внутренней конфигурации и взаимного расположения объектов контроля, не доступных для технического осмотра при иx изготовлении, сборке, ремонте и эксплуатации.
     
     1.2. Выбор метода или комплекса методов и средств контроля следует проводить в соответствии с требованиями стандартов, технических условий и рабочих чертежей, утвержденных в установленном порядке, на конкретный объект контроля, а также с учетом требований настоящего стандарта, технических характеристик средств контроля, конструктивных особенностей объектов контроля, технологии их изготовления, размеров выявляемых дефектов и производительности контроля.
     
     1.3. Радиационные методы неразрушающего контроля следует указывать в стандартах и технических условиях на объекты контроля.
     
     1.4. Виды дефектов, выявляемых радиационными методами при контроле объектов, указаны в табл. 1.
     
     Чувствительность контроля сварных соединений - по ГОСТ 3242-79, ГОСТ 7512-82 и ГОСТ 23055-78; паяных соединений - по ГОСТ 24715-81.

Таблица 1

| Объект контроля | Вид дефекта |
| --- | --- |
| Слитки и отливки | Трещины, раковины, поры, рыхлоты, металлические и неметаллические включения, неслитины, ликвации |
| Сварные соединения, выполненные сваркой плавлением | Трещины, непровары, поры, раковины, металлические и неметаллические включения, утяжины, превышения проплава, подрезы, прожоги, смещения кромок |
| Сварные соединения, выполненные точечной и роликовой сваркой | Трещины, поры, металлические и неметаллические включения, выплески, непровары (непровары определяют по отсутствию темного и светлого колец на изображении сварной точки при резко выраженной неоднородности литой зоны или при применении контрастирующих материалов) |
| Паяные соединения | Трещины, непропаи, раковины, поры, металлические и неметаллические включения |
| Клепаные соединения | Трещины в головке заклепки или основном материале, зазоры между телом заклепки и основным материалом, изменение формы тела заклепки |
| Сборочные единицы и детали, железобетонные изделия и конструкции и т. п. | Трещины, раковины, коррозия, отклонения размеров, зазоры, перекосы, разрушение и отсутствие внутренних элементов изделия, отклонения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры и т.п. |

### 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Радиографический метод
     
     2.1.1. Напряжение на рентгеновской трубке, радиоактивный источник излучения, энергию ускоренных электронов бетатрона следует выбирать в зависимости от толщины и плотности просвечиваемого материала по табл. 2-4.

Таблица 2

### Область применения радиографического метода дефектоскопии
при использовании рентгеновских аппаратов

| Толщина просвечиваемого материала, мм |  |  |  |  |  |  | Напряжение на рентгеновской |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сплав на основе |  |  |  | Неметаллический материал со средним атомным номером (плотность, г/см) |  |  | трубке, кВ, не более |
| железа | титана | алюминия | магния | 14 (1,4) | 6,2 (1,4) | 5,5 (0,9) |  |
| 0,02 | 0,05 | 0,25 | 0,75 | 0,5 | 5 | 8 | 20 |
| 0,3 | 0,75 | 3,75 | 11 | 8 | 50 | 75 | 40 |
| 0,4 | 1 | 5 | 14 | 10 | 60 | 80 | 50 |
| 0,7 | 2 | 12 | 22 | 20 | 70 | 120 | 60 |
| 1,5 | 5 | 29 | 46 | - | - | - | 80 |
| 3 | 8 | 45 | 66 | - | - | - | 100 |
| 6 | 14 | 56 | 92 | - | - | - | 120 |
| 12 | 29 | 60 | 150 | - | - | - | 150 |
| 20 | 45 | 97 | 160 | - | - | - | 200 |
| 23 | 53 | 102 | 166 | - | - | - | 250 |
| 32 | 70 | 128 | 233 | - | - | - | 300 |
| 40 | 90 | 180 | 270 | - | - | - | 400 |
| 130 | 230 | 370 | 560 | - | - | - | 1000 |

Таблица 3

### Область применения радиографического метода дефектоскопии 
при использовании гамма-дефектоскопов

| Толщина просвечиваемого сплава, мм, на основе |  |  |  | Закрытый радиоактивный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| железа | титана | алюминия | магния | источник |
| От 1 до 20 | От 2 до 40 | От 3 до 70 | От 10 до 200 | Tm |
| » 5 » 30 | » 7 » 50 | » 20 » 200 | » 30 » 300 | Se |
| » 5 » 100 | » 10 » 120 | » 40 » 350 | » 70 » 450 | Ir |
| » 10 » 120 | » 20 » 150 | » 50 » 350 | » 100 » 500 | Cs |
| » 30 » 200 | » 60 » 300 | » 200 » 500 | » 300 » 700 | Co |

Таблица 4

### Область применения радиографического метода дефектоскопии 
при использовании бетатронов

| Толщина просвечиваемого сплава, мм, на основе |  |  |  | Энергия ускоренных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| железа | титана | алюминия | свинца | электронов, МэВ |
| От 50 до 100 | От 90 до 190 | От 150 до 310 | От 30 до 60 | 6 |
| » 70 » 180 | » 130 » 350 | » 220 » 570 | » 40 » 110 | 9 |
| » 100 » 220 | » 190 » 430 | » 330 » 740 | » 50 » 110 | 18 |
| » 130 » 250 | » 250 » 490 | » 480 » 920 | » 60 » 120 | 25 |
| » 150 » 350 | » 290 » 680 | » 570 » 1300 | » 60 » 150 | 30 |
| » 150 » 450 | » 290 » 880 | » 610 » 1800 | » 60 » 180 | 35 |

2.1.2. При радиографическом методе неразрушающего контроля в зависимости от энергии излучения, требуемой чувствительности и производительности контроля должны быть использованы следующие преобразователи излучения:
     
     радиографическая пленка без усиливающих экранов;
     
     радиографическая пленка в различных комбинациях с усиливающими металлическими и флуоресцирующими экранами;
     
     фотобумага.
     
     2.2. Электрорадиографический метод
     
     2.2.1. Напряжение на рентгеновской трубке следует выбирать в зависимости от толщины и плотности просвечиваемого материала по табл. 5.

Таблица 5

### Область применения электрорадиографического метода дефектоскопии
при использовании рентгеновских аппаратов

| Толщина просвечиваемого материала, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сплав на основе |  |  |  | Неметаллический материал со средним атомным номером (плотность, г/см) |  |  | Напряжение на рентгеновской трубке, кВ, не более |
| железа | титана | алюминия | магния | 14 (1,4) | 6,2 (1,4) | 5,5 (0,9) |  |
| 0,2 | 0,6 | 4 | 7 | 5 | 40 | 60 | 40 |
| 0,4 | 1,5 | 6 | 9 | 7 | 50 | 75 | 50 |
| 0,8 | 2,4 | 8 | 17 | 14 | 60 | 80 | 60 |
| 2 | 6 | 15 | 27 | 25 | 90 | 120 | 80 |
| 4 | 11 | 22 | 40 | - | - | - | 100 |
| 7 | 18 | 35 | 56 | - | - | - | 120 |
| 11 | 26 | 52 | 82 | - | - | - | 150 |
| 18 | 41 | 82 | 124 | - | - | - | 200 |
| 25 | 52 | 113 | 165 | - | - | - | 250 |

2.2.2. При электрорадиографическом методе неразрушающего контроля следует использовать электрорадиографические пластины. Перенос изображения на бумагу или другой носитель осуществляют с помощью проявляющего порошка, создающего изображение на электрорадиографической пластине.
     
     2.3. Радиоскопический метод
     
     2.3.1. Напряжение на рентгеновской трубке, энергию ускоренных электронов бетатрона, преобразователь излучения следует выбирать в зависимости от толщины и плотности просвечиваемого материала по табл. 6.
     
     2.3.2. При радиоскопическом методе неразрушающего контроля необходимо использовать следующие преобразователи излучения:
     
     флуороскопический экран;
     
     рентгеновский электронно-оптический преобразователь (РЭОП);
     
     рентгено-телевизионную установку с флуоресцирующим экраном или сцинтилляционным монокристаллом, или РЭОП, или сцинтилляционным монокристаллом и электронно-оптическим усилителем яркости изображения, или рентгеновидиконом;
     
     сцинтилляционный монокристалл с электронно-оптическим преобразователем (ЭОП).
     
     2.4. Радиометрический метод
     
     2.4.1. Источники излучения следует выбирать в зависимости от толщины и плотности просвечиваемого материала по табл. 7.
     
     В рентгеновских аппаратах, используемых при радиометрическом методе, необходимо предусмотреть стабилизацию высокого напряжения.
     
     2.4.2. При радиометрическом методе неразрушающего контроля необходимо использовать следующие преобразователи излучения:
     
     газоразрядный счетчик;
     
     ионизационную камеру;
     
     сцинтилляционный счетчик;
     
     полупроводниковый детектор;
     
     счетчик Черенкова.
     
     2.5. При контроле объектов из материалов, не указанных в табл. 2-7, и сплавов, легированных ванадием, хромом, цирконием и другими элементами, источник и энергию излучения следует определять расчетным путем (см. приложения 1 и 2) или экспериментально.
     
     Значения толщин, которые являются промежуточными между значениями, приведенными в табл. 2 и 5, следует определять методом линейной интерполяции.
     
     Область применения радиационных методов неразрушающего контроля железобетонных изделий и конструкций - по ГОСТ 17625-83 и ГОСТ 17623-87.

Таблица 6

### Область применения радиоскопического метода

| Толщина просвечиваемого материала, мм |  |  |  |  |  |  | Преобразователь излучения при контроле |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сплав на основе |  |  |  | Неметаллический материал со средним атомным номером (плотность, г/см) |  |  | сварных и клепаных соединений и изделий | отливок, паяных и клепаных соединений и изделий | Источник излучения | Напряжение на рент- геновской трубке и энергия ускоренных электронов |
| же- леза | титана | алю- миния | магния | 14 (1,4) | 6,2 (1,4) | 5,5 (0,9) |  |  |  |  |
| Oт 1 до 6 | От 1 до 8 | От 1 до 15 | От 1 до 20 | Oт 1 до 17 | От 1 до 90 | От 1 до 130 | Рентгено- телевизионная установка с рентгеновидиконом, РЭОП | Рентгено- телевизионная установка с рентгеновидиконом, РЭОП, флуороскопический экран |  | 10-120 кB |
| От 4 до 12 | Oт 8 до 25 | От 15 до 30 | От 20 до 40 | От 17 до 25 | От 90 до 120 | От 130 до 170 | РЭОП, рентгенотеле- визионная установка со сцинтилляционным монокристаллом или флуоресцирующим экраном | РЭОП, рентгеноте- левизионная установка с флуоресцирующим экраном или сцинтилляционным монокристаллом, сцинтилляционный монокристалл с ЭОП |  | 50-180 кВ |
| От 12 до 20 | От 25 до 40 | От 30 до 50 | От 40 до 70 | - | - | - | Рентгено- телевизионная установка с РЭОП или сцинтилляционным монокристаллом | Рентгенотеле- визионная установка с РЭОП, флуоресцирующим экраном или сцинтилляционным монокристаллом | Рентге- новские аппараты | 100-250 кВ |
| От 20 до 40 | Св. 40 | Св. 50 | Св. 70 | - | - | - | Рентгено- телевизионная установка со сцинтилляционным монокристаллом | Рентгено- телевизионная установка со сцинтилляционным монокристаллом или РЭОП |  | 200-300 кВ |
| От 40 до 60 | - | - | - | - | - | - | Рентгенотелевизионная установка со сцинтилляционным монокристаллом и электронно-оптическим усилителем яркости изображения |  |  | 220-400 кВ |
| Св.60 | - | - | - | - | - | - | Рентгенотелевизионная установка со сцинтилляционным монокристаллом и электронно-оптическим усилителем яркости изображения |  | Бета- троны | 1000-35000 кэВ |

Таблица 7

### Область применения радиометрического метода

| Толщина подсвечиваемого сплава, мм, на основе |  |  | Источник излучения |
| --- | --- | --- | --- |
| железа | титана | алюминия |  |
| От 1 до 130 | От 2 до 230 | Oт 5 до 370 | Рентгеновские аппараты напряжением от 40 до 1000 кВ |
| От 1 до 150 | От 2 до 300 | От 5 до 500 | Радиоактивные источники из Tm, Se, Ir, Cs, Co |
| Св. 50 | Св. 90 | Св. 150 | Бетатроны с энергией ускоренных электронов от 6 до 35 МэВ |

При разрушающем радиационном контроле многобарьерных конструкций, применении компенсаторов и выравнивающих фильтров необходимо учитывать суммарную толщину материала, проходимого излучением при просвечивании.
     
     2.6. Режимы неразрушающего радиационного контроля конкретного объекта зависят от чувствительности к излучению, контрастной чувствительности и разрешающей способности применяемого преобразователя излучения, интенсивности излучения источника, геометрических параметров схем просвечивания. Эти режимы должны быть оптимальными по чувствительности и производительности контроля.
     
     2.7. Допускается использовать другие источники энергии и преобразователи излучения при условии обеспечения чувствительности контроля, требуемой стандартами, техническими условиями и рабочими чертежами, утвержденными в установленном порядке, на конкретный объект контроля.
     
     2.8. Технология и режимы контроля должны быть установлены в технологической документации, разработанной в соответствии с ГОСТ 3.1102-81 и ГОСТ 3.1502-85.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ПРОСВЕЧИВАНИЯ 
МАТЕРИАЛОВ, НЕ ПРИВЕДЕННЫХ В ТАБЛ. 2-7

1. Для материала, не приведенного в табл. 2-7 настоящег\о стандарта, значение толщины, соответствующее приведенному в этих таблицах значению напряжения на рентгеновской трубке или энергии ускоренных электронов, определяют по формуле

(1)

где - эффективная энергия излучения; 
         - линейный коэффициент ослабления излучения (см. приложение 2);
     
         - линейный коэффициент ослабления излучения;
     
        - толщина просвечиваемого материала, не приведенного в табл. 2-7 настоящего стандарта;
     
        - контролируемая толщина просвечиваемого материала, приведенного в табл. 2-7 настоящего стандарта.
     
     Эффективная энергия для излучения рентгеновских аппаратов напряжением до 1000 кВ вдали от скачков фотоэлектрического поглощения в килоэлектроновольтах численно равна 2/3 максимального напряжения на рентгеновской трубке в киловольтах.
     
     Эффективная энергия для тормозного излучения бетатронов равна:

при MэB,                                                                                     (2)

при MэB,                                                                                    (3)

где - энергия электронов, ускоренных в бетатронах.
     
     2. Толщину материала, не приведенного в табл. 3 и 7 настоящего стандарта и подвергаемого просвечиванию излучением радиоактивных источников, следует определять по формуле

(4)

где и - толщина и плотность материала, не приведенного в табл. 3 и 7 соответственно;
     
и - толщина и плотность материала, приведенного в табл. 3 и 7, соответственно.
     
     3. В формулах (1) и (4) в качестве следует использовать толщину такого материала, выбранного по табл. 2-7, средний атомный номер которого является ближайшим к среднему атомному номеру материала объекта контроля или, в случае сложных веществ, к атомному номеру химического элемента, массовая доля которого является основной.
     
     4. Линейный коэффициент ослабления для сложных веществ следует определять по формуле

(5)

где - линейные коэффициенты ослабления излучения 1, 2-м,..., -м элементом, входящим в состав сложного вещества;
     
- плотность 1, 2-го, ... ,-го элемента, входящего в состав сложного вещества;
      -относительная массовая доля 1, 2-го,..., -го элемента, входящего в состав сложного вещества; 
     
- плотность сложного вещества.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

### МАССОВЫЕ И ЛИНЕЙНЫе КОЭФФИЦИЕНТЫ ОСЛАБЛЕНИЯ
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

| , МэВ | Азот |  | Аргон |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | , см/г | см | , см/г | см |
| 0,01 | 3,80 | 4,408 | 65,4 | 108,6 |
| 0,015 | 1,20 | 1,392 | 20,5 | 34,030 |
| 0,02 | 0,600 | 0,696 | 8,88 | 14,341 |
| 0,03 | 0,301 | 0,349 | 2,76 | 4,582 |
| 0,04 | 0,226 | 0,262 | 1,21 | 2,009 |
| 0,05 | 0,194 | 0,225 | 0,682 | 1,132 |
| 0,06 | 0,180 | 0,209 | 0,459 | 0,762 |
| 0,08 | 0,164 | 0,190 | 0,271 | 0,450 |
| 0,10 | 0,154 | 0,179 | 0,203 | 0,345 |
| 0,15 | 0,136 | 0,158 | 0,142 | 0,236 |
| 0,20 | 0,123 | 0,143 | 0,120 | 0,199 |
| 0,30 | 0,107 | 0,124 | 0,0995 | 0,165 |
| 0,40 | 0,0995 | 0,111 | 0,0876 | 0,145 |
| 0,50 | 0,0869 | 0,101 | 0,0795 | 0,132 |
| 0,60 | 0,0805 | 0,0934 | 0,0733 | 0,122 |
| 0,661 | 0,0770 | 0,0893 | 0,0200 | 0,116 |
| 0,80 | 0,0707 | 0,0820 | 0,0640 | 0,106 |
| 1,00 | 0,0636 | 0,0738 | 0,0575 | 0,0954 |
| 1,25 | 0,0565 | 0,0655 | 0,0520 | 0,0863 |
| 1,50 | 0,0517 | 0,0600 | 0,0468 | 0,0777 |
| 2,00 | 0,0445 | 0,0528 | 0,0407 | 0,0676 |
| 3,00 | 0,0357 | 0,0414 | 0,0338 | 0,0561 |
| 4,00 | 0,0306 | 0,0355 | 0,0301 | 0,0500 |
| 5,00 | 0,0273 | 0,0317 | 0,0279 | 0,0463 |
| 6,00 | 0,0249 | 0,0289 | 0,0266 | 0,0441 |
| 8,00 | 0,0218 | 0,0253 | 0,0248 | 0,0412 |
| 10,00 | 0,0200 | 0,0232 | 0,0241 | 0,0400 |

Продолжение

| Е, МэВ | Алюминий |  | Бериллий |  | Бор |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | , см/г | см | , см/г | см | , см/г | см |
| 0,01 | 26,8 | 72,332 | 0,599 | 1,102 | 1,050 | 2,436 |
| 0,015 | 8,08 | 21,807 | 0,294 | 0,541 | - | - |
| 0,02 | 3,48 | 9,392 | 0,220 | 0,405 | 0,238 | 0,552 |
| 0,03 | 1,13 | 3,050 | 0,178 | 0,327 | 0,177 | 0,411 |
| 0,04 | 0,558 | 1,506 | 0,163 | 0,299 | 0,162 | 0,376 |
| 0,05 | 0,360 | 0,972 | 0,154 | 0,283 | 0,156 | 0,362 |
| 0,06 | 0,270 | 0,729 | 0,148 | 0,272 | 0,151 | 0,350 |
| 0,08 | 0,198 | 0,534 | 0,140 | 0,258 | 0,143 | 0,332 |
| 0,10 | 0,169 | 0,456 | 0,133 | 0,245 | 0,136 | 0,315 |
| 0,15 | 0,138 | 0,372 | 0,119 | 0,219 | 0,123 | 0,285 |
| 0,20 | 0,122 | 0,329 | 0,109 | 0,201 | 0,113 | 0,262 |
| 0,30 | 0,104 | 0,281 | 0,0945 | 0,174 | 0,0978 | 0,227 |
| 0,40 | 0,0927 | 0,250 | 0,0847 | 0,156 | 0,0879 | 0,204 |
| 0,50 | 0,0844 | 0,228 | 0,0773 | 0,142 | 0,0802 | 0,186 |
| 0,60 | 0,0779 | 0,210 | 0,0715 | 0,132 | 0,0746 | 0,173 |
| 0,661 | 0,0740 | 0,200 | 0,0670 | 0,123 | 0,0690 | 0,160 |
| 0,80 | 0,0683 | 0,184 | 0,0628 | 0,116 | 0,0651 | 0,151 |
| 1,00 | 0,0614 | 0,166 | 0,0565 | 0,104 | 0,0591 | 0,137 |
| 1,25 | 0,0550 | 0,148 | 0,0510 | 0,0938 | 0,0534 | 0,124 |
| 1,50 | 0,0500 | 0,135 | 0,0459 | 0,0845 | 0,0478 | 0,111 |
| 2,00 | 0,0432 | 0,117 | 0,0394 | 0,0725 | 0,0410 | 0,0951 |
| 3,00 | 0,0353 | 0,0953 | 0,0313 | 0,0576 | 0,0328 | 0,0761 |
| 4,00 | 0,0310 | 0,0837 | 0,0266 | 0,0489 | 0,0280 | 0,0650 |
| 5,00 | 0,0282 | 0,0761 | 0,0234 | 0,0431 | 0,0247 | 0,0573 |
| 6,00 | 0,0264 | 0,0712 | 0,0211 | 0,0388 | 0,0225 | 0,0522 |
| 8,00 | 0,0241 | 0,0650 | 0,0180 | 0,0331 | 0,0194 | 0,0450 |
| 10,00 | 0,0229 | 0,0618 | 0,0161 | 0,0296 | 0,0175 | 0,0406 |

Продолжение

| , МэВ | Бетон |  | Вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | , см/г | см | , см/г | см |
| 0,01 | 24,6 | 57,81 | 5,31 | 5,31 |
| 0,015 | 7,68 | 18,048 | 1,64 | 1,64 |
| 0,02 | 3,34 | 7,849 | 0,789 | 0,789 |
| 0,03 | 1,10 | 2,585 | 0,370 | 0,370 |
| 0,04 | 0,542 | 1,274 | 0,264 | 0,264 |
| 0,05 | 0,350 | 0,822 | 0,222 | 0,222 |
| 0,06 | 0,267 | 0,627 | 0,204 | 0,204 |
| 0,08 | 0,197 | 0,463 | 0,183 | 0,183 |
| 0,10 | 0,169 | 0,397 | 0,171 | 0,171 |
| 0,15 | 0,139 | 0,327 | 0,151 | 0,151 |
| 0,20 | 0,124 | 0,291 | 0,137 | 0,137 |
| 0,30 | 0,107 | 0,251 | 0,119 | 0,119 |
| 0,40 | 0,0954 | 0,224 | 0,106 | 0,106 |
| 0,50 | 0,0870 | 0,204 | 0,0966 | 0,0966 |
| 0,60 | 0,0804 | 0,189 | 0,0896 | 0,0896 |
| 0,661 | 0,0770 | 0,181 | 0,0860 | 0,0860 |
| 0,80 | 0,0706 | 0,166 | 0,0786 | 0,0786 |
| 1,00 | 0,0635 | 0,149 | 0,0706 | 0,0706 |
| 1,25 | 0,0560 | 0,132 | 0,0630 | 0,0630 |
| 1,50 | 0,0517 | 0,122 | 0,0575 | 0,0575 |
| 2,00 | 0,0445 | 0,104 | 0,0493 | 0,0493 |
| 3,00 | 0,0363 | 0,0853 | 0,0396 | 0,0396 |
| 4,00 | 0,0317 | 0,0745 | 0,0339 | 0,0339 |
| 5,00 | 0,0287 | 0,0674 | 0,0301 | 0,0301 |
| 6,00 | 0,0268 | 0,0630 | 0,0275 | 0,0275 |
| 8,00 | 0,0243 | 0,0571 | 0,0240 | 0,0240 |
| 10,00 | 0,0229 | 0,0538 | 0,0219 | 0,0219 |

Продолжение

| Е, МэВ | Ванадий |  | Водород |  | Воздух |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | , см/г | см | , см/г | см | , см/г | см |
| 0,01 | 128 | 763 | 0,384 | 3,11 | 5,09 | 6,581 |
| 0,015 | 41,3 | 246 | 0,375 | 3,14 | 1,59 | 2,056 |
| 0,02 | 18,1 | 108 | 0,368 | 3,08 | 0,764 | 0,988 |
| 0,03 | 5,65 | 33,7 | 0,356 | 2,98 | 0,349 | 0,451 |
| 0,04 | 2,46 | 14,7 | 0,345 | 2,89 | 0,245 | 0,317 |
| 0,05 | 1,32 | 7,87 | 0,335 | 2,81 | 0,204 | 0,264 |
| 0,06 | 0,863 | 4,98 | 0,326 | 2,73 | 0,186 | 0,240 |
| 0,08 | 0,433 | 2,58 | 0,309 | 2,59 | 0,166 | 0,215 |
| 0,10 | 0,289 | 1,72 | 0,295 | 2,47 | 0,155 | 0,200 |
| 0,15 | 0,168 | 1,00 | 0,265 | 2,22 | 0,136 | 0,176 |
| 0,20 | 0,131 | 0,781 | 0,243 | 2,04 | 0,123 | 0,159 |
| 0,30 | 0,103 | 0,614 | 0,212 | 1,78 | 0,107 | 0,138 |
| 0,40 | 0,0896 | 0,534 | 0,189 | 1,58 | 0,0954 | 0,123 |
| 0,50 | 0,0897 | 0,481 | 0,173 | 1,45 | 0,0868 | 0,112 |
| 0,60 | 0,0741 | 0,442 | 0,160 | 1,34 | 0,0804 | 0,104 |
| 0,661 | 0,0705 | 0,420 | 0,153 | 1,28 | 0,078 | 0,101 |
| 0,80 | 0,0647 | 0,386 | 0,140 | 1,17 | 0,0706 | 0,0913 |
| 1,00 | 0,0580 | 0,346 | 0,126 | 1,06 | 0,0635 | 0,0821 |
| 1,25 | 0,0520 | 0,310 | 0,112 | 0,938 | 0,056 | 0,0724 |
| 1,50 | 0,0473 | 0,282 | 0,103 | 0,863 | 0,0517 | 0,0668 |
| 2,00 | 0,0409 | 0,244 | 0,0873 | 0,731 | 0,0445 | 0,0575 |
| 3,00 | 0,0347 | 0,207 | 0,0693 | 0,580 | 0,0357 | 0,0462 |
| 4,00 | 0,0313 | 0,187 | 0,0580 | 0,486 | 0,0307 | 0,0397 |
| 5,00 | 0,0296 | 0,176 | 0,0503 | 0,421 | 0,0274 | 0,0354 |
| 6,00 | 0,0285 | 0,170 | 0,0449 | 0,376 | 0,0250 | 0,0323 |
| 8,00 | 0,0274 | 0,163 | 0,0374 | 0,313 | 0,0220 | 0,0284 |
| 10,00 | 0,0271 | 0,162 | 0,0325 | 0,272 | 0,0202 | 0,0261 |

Продолжение

| , МэВ | Вольфрам |  | Железо |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | , см/г | см | , см/г | см |
| 0,01 | 62,2 | 1200,46 | 179 | 1405,15 |
| 0,015 | 121,0 | 2335,3 | 58,8 | 461,58 |
| 0,02 | 54,3 | 1047,99 | 26,3 | 206,46 |
| 0,03 | 17,7 | 341,61 | 8,26 | 64,84 |
| 0,04 | 8,06 | 155,56 | 3,64 | 28,574 |
| 0,05 | 4,39 | 84,73 | 1,93 | 15,150 |
| 0,06 | 2,68 | 51,72 | 1,20 | 9,420 |
| 0,08 | 7,71 | 148,8 | 0,595 | 4,671 |
| 0,10 | 4,36 | 84,15 | 0,372 | 2,920 |
| 0,15 | 1,51 | 29,14 | 0,196 | 1,539 |
| 0,20 | 0,747 | 14,417 | 0,146 | 1,146 |
| 0,30 | 0,310 | 5,983 | 0,110 | 0,864 |
| 0,40 | 0,184 | 3,551 | 0,0940 | 0,738 |
| 0,50 | 0,131 | 2,528 | 0,0840 | 0,659 |
| 0,60 | 0,105 | 2,026 | 0,0769 | 0,604 |
| 0,661 | 0,094 | 1,814 | 0,0730 | 0,573 |
| 0,80 | 0,0789 | 1,523 | 0,0669 | 0,525 |
| 1,00 | 0,0655 | 1,264 | 0,0599 | 0,470 |
| 1,25 | 0,055 | 1,061 | 0,052 | 0,408 |
| 1,5 | 0,0498 | 0,961 | 0,0485 | 0,381 |
| 2,0 | 0,440 | 0,849 | 0,0424 | 0,333 |
| 3,0 | 0,0407 | 0,786 | 0,0360 | 0,283 |
| 4,0 | 0,0402 | 0,776 | 0,0330 | 0,259 |
| 5,0 | 0,0409 | 0,789 | 0,0313 | 0,246 |
| 6,0 | 0,0418 | 0,807 | 0,0304 | 0,239 |
| 8,0 | 0,0438 | 0,845 | 0,0295 | 0,231 |
| 10,0 | 0,0465 | 0,897 | 0,0294 | 0,231 |

Продолжение

| , МэВ | Йод |  | Калий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | , см/г | см | , см/г | см |
| 0,01 | 144 | 711,36 | 82,0 | 71,34 |
| 0,015 | 46,2 | 228,23 | 26,0 | 22,62 |
| 0,02 | 20,9 | 103,95 | 11,2 | 9,744 |
| 0,03 | 6,74 | 33,296 | 3,50 | 3,045 |
| 0,04 | 21,9 | 108,19 | 1,52 | 1,322 |
| 0,05 | 12,1 | 59,774 | 0,844 | 0,734 |
| 0,06 | 7,46 | 36,852 | 0,559 | 0,486 |
| 0,08 | 3,47 | 17,142 | 0,321 | 0,279 |
| 0,10 | 1,92 | 9,485 | 0,233 | 0,203 |
| 0,15 | 0,688 | 3,399 | 0,157 | 0,137 |
| 0,20 | 0,363 | 1,793 | 0,132 | 0,115 |
| 0,30 | 0,176 | 0,869 | 0,108 | 0,0940 |
| 0,40 | 0,120 | 0,593 | 0,0949 | 0,0826 |
| 0,50 | 0,0954 | 0,471 | 0,0858 | 0,0746 |
| 0,60 | 0,0821 | 0,406 | 0,0791 | 0,0688 |
| 0,661 | 0,022 | 0,356 | 0,075 | 0,0652 |
| 0,80 | 0,0669 | 0,330 | 0,0692 | 0,0602 |
| 1,00 | 0,0581 | 0,287 | 0,0619 | 0,0538 |
| 1,25 | 0,050 | 0,0247 | 0,055 | 0,0478 |
| 1,50 | 0,0463 | 0,229 | 0,0505 | 0,0439 |
| 2,00 | 0,0411 | 0,203 | 0,0438 | 0,0381 |
| 3,00 | 0,0370 | 0,183 | 0,0365 | 0,0318 |
| 4,00 | 0,0360 | 0,178 | 0,0327 | 0,0284 |
| 5,00 | 0,0361 | 0,178 | 0,0305 | 0,0265 |
| 6,00 | 0,0365 | 0,180 | 0,0289 | 0,0251 |
| 8,00 | 0,0377 | 0,186 | 0,0274 | 0,0238 |
| 10,00 | 0,0394 | 0,195 | 0,0267 | 0,0232 |

Продолжение

| , МэВ | Кобальт |  | Кадмий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | , см/г | см | , см/г | см |
| 0,01 | 193 | 1720 | 111 | 960 |
| 0,015 | 63,9 | 569 | 35,1 | 304 |
| 0,02 | 28,8 | 256 | 15,6 | 135 |
| 0,03 | 9,08 | 80,8 | 38,6 | 334 |
| 0,04 | 4,00 | 35,6 | 17,7 | 153 |
| 0,05 | 2,11 | 18,8 | 9,54 | 82,5 |
| 0,06 | 1,31 | 11,7 | 5,84 | 50,5 |
| 0,08 | 0,637 | 5,67 | 2,72 | 23,5 |
| 0,10 | 0,397 | 3,53 | 1,52 | 13,1 |
| 0,15 | 0,202 | 1,80 | 0,552 | 4,77 |
| 0,20 | 0,148 | 1,32 | 0,304 | 2,63 |
| 0,30 | 0,109 | 0,970 | 0,156 | 1,35 |
| 0,40 | 0,0929 | 0,827 | 0,112 | 0,969 |
| 0,50 | 0,0831 | 0,740 | 0,0917 | 0,793 |
| 0,60 | 0,0758 | 0,675 | 0,0799 | 0,691 |
| 0,661 | 0,0726 | 0,646 | 0,0756 | 0,654 |
| 0,80 | 0,0659 | 0,587 | 0,0659 | 0,570 |
| 1,00 | 0,0590 | 0,525 | 0,0579 | 0,501 |
| 1,25 | 0,0530 | 0,471 | 0,0508 | 0,440 |
| 1,50 | 0,0479 | 0,426 | 0,0466 | 0,403 |
| 2,00 | 0,0420 | 0,374 | 0,0413 | 0,357 |
| 3,00 | 0,0358 | 0,319 | 0,0369 | 0,319 |
| 4,00 | 0,0327 | 0,291 | 0,0356 | 0,308 |
| 5,00 | 0,0313 | 0,279 | 0,0356 | 0,308 |
| 6,00 | 0,0305 | 0,271 | 0,0358 | 0,310 |
| 8,00 | 0,0297 | 0,264 | 0,0369 | 0,319 |
| 10,00 | 0,0297 | 0,264 | 0,0383 | 0,331 |

Продолжение

| , МэВ | Кальций |  | Кислород |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | , см/г | см | , см/г | см |
| 0,01 | 96,9 | 149,226 | 5,93 | 7,887 |
| 0,015 | 30,9 | 47,586 | 1,80 | 2,394 |
| 0,02 | 13,4 | 20,636 | 0,842 | 1,120 |
| 0,03 | 4,16 | 6,406 | 0,371 | 0,493 |
| 0,04 | 1,81 | 2,787 | 0,253 | 0,336 |
| 0,05 | 0,998 | 1,573 | 0,208 | 0,277 |
| 0,06 | 0,648 | 0,998 | 0,189 | 0,251 |
| 0,08 | 0,359 | 0,553 | 0,168 | 0,223 |
| 0,10 | 0,257 | 0,396 | 0,156 | 0,207 |
| 0,15 | 0,167 | 0,257 | 0,137 | 0,182 |
| 0,20 | 0,137 | 0,211 | 0,124 | 0,165 |
| 0,30 | 0,112 | 0,172 | 0,107 | 0,142 |
| 0,40 | 0,0979 | 0,151 | 0,0956 | 0,127 |
| 0,50 | 0,0885 | 0,136 | 0,0870 | 0,116 |
| 0,60 | 0,0813 | 0,125 | 0,0806 | 0,107 |
| 0,661 | 0,028 | 0,120 | 0,075 | 0,0997 |
| 0,80 | 0,0711 | 0,109 | 0,0708 | 0,0942 |
| 1,00 | 0,0637 | 0,0981 | 0,0636 | 0,0846 |
| 1,25 | 0,056 | 0,0862 | 0,055 | 0,0731 |
| 1,5 | 0,0518 | 0,0798 | 0,0518 | 0,0689 |
| 2,0 | 0,0451 | 0,0694 | 0,0445 | 0,0592 |
| 3,0 | 0,0376 | 0,0579 | 0,0359 | 0,0477 |
| 4,0 | 0,0338 | 0,0520 | 0,0309 | 0,0411 |
| 5,0 | 0,0316 | 0,0487 | 0,0276 | 0,0367 |
| 6,0 | 0,0302 | 0,0465 | 0,0254 | 0,0388 |
| 8,0 | 0,0285 | 0,0439 | 0,0224 | 0,0298 |
| 10,0 | 0,0280 | 0,0431 | 0,0206 | 0,0274 |

Продолжение

| , МэВ | Кремний |  | Магний |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | , см/г | см | , см/г | см |
| 0,01 | 34,6 | 83,732 | 21,6 | 37,606 |
| 0,015 | 10,6 | 25,652 | 6,51 | 11,334 |
| 0,02 | 4,53 | 10,963 | 2,79 | 4,857 |
| 0,03 | 1,44 | 3,485 | 0,926 | 1,612 |
| 0,04 | 0,691 | 1,672 | 0,478 | 0,832 |
| 0,05 | 0,429 | 1,038 | 0,322 | 0,561 |
| 0,06 | 0,315 | 0,762 | 0,253 | 0,440 |
| 0,08 | 0,221 | 0,535 | 0,192 | 0,334 |
| 0,10 | 0,182 | 0,440 | 0,168 | 0,292 |
| 0,15 | 0,144 | 0,348 | 0,139 | 0,242 |
| 0,20 | 0,127 | 0,307 | 0,125 | 0,218 |
| 0,30 | 0,108 | 0,261 | 0,107 | 0,186 |
| 0,40 | 0,0961 | 0,233 | 0,0949 | 0,165 |
| 0,50 | 0,0873 | 0,211 | 0,0862 | 0,150 |
| 0,60 | 0,0804 | 0,194 | 0,0795 | 0,138 |
| 0,661 | 0,077 | 0,186 | 0,077 | 0,134 |
| 0,80 | 0,0708 | 0,171 | 0,0699 | 0,122 |
| 1,00 | 0,0635 | 0,154 | 0,0627 | 0,109 |
| 1,25 | 0,055 | 0,133 | 0,055 | 0,0957 |
| 1,5 | 0,0517 | 0,125 | 0,0512 | 0,0891 |
| 2,00 | 0,0447 | 0,108 | 0,0442 | 0,0769 |
| 3,00 | 0,0367 | 0,0888 | 0,0360 | 0,0627 |
| 4,00 | 0,0323 | 0,0782 | 0,0315 | 0,0548 |
| 5,00 | 0,0296 | 0,0716 | 0,0286 | 0,0498 |
| 6,00 | 0,0277 | 0,0670 | 0,0266 | 0,0463 |
| 8,00 | 0,0254 | 0,0615 | 0,0242 | 0,0421 |
| 10,00 | 0,0243 | 0,0588 | 0,0228 | 0,0397 |

Продолжение

| , МэВ | Медь |  | Молибден |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | , см/г | см | , см/г | см |
| 0,01 | 225 | 2000,25 | 73,7 | 751,74 |
| 0,015 | 76,8 | 682,75 | 23,2 | 236,64 |
| 0,02 | 34,6 | 307,59 | 82,6 | 842,52 |
| 0,03 | 11,1 | 98,679 | 27,4 | 279,61 |
| 0,04 | 4,83 | 42,939 | 12,5 | 127,50 |
| 0,05 | 2,56 | 22,758 | 6,82 | 69,564 |
| 0,06 | 1,58 | 14,046 | 4,18 | 42,636 |
| 0,08 | 0,762 | 6,774 | 1,95 | 19,890 |
| 0,10 | 0,461 | 4,098 | 1,09 | 11,118 |
| 0,15 | 0,222 | 1,973 | 0,418 | 4,263 |
| 0,20 | 0,156 | 1,387 | 0,242 | 2,468 |
| 0,30 | 0,112 | 0,996 | 0,138 | 1,408 |
| 0,40 | 0,0940 | 0,836 | 0,104 | 1,061 |
| 0,50 | 0,0834 | 0,741 | 0,0879 | 0,897 |
| 0,60 | 0,0760 | 0,676 | 0,0777 | 0,792 |
| 0,661 | 0,071 | 0,631 | 0,073 | 0,745 |
| 0,80 | 0,0659 | 0,586 | 0,0656 | 0,669 |
| 1,00 | 0,0589 | 0,524 | 0,0581 | 0,593 |
| 1,25 | 0,052 | 0,462 | 0,052 | 0,530 |
| 1,50 | 0,0476 | 0,423 | 0,0470 | 0,479 |
| 2,00 | 0,0418 | 0,372 | 0,0414 | 0,422 |
| 3,00 | 0,0357 | 0,317 | 0,0365 | 0,372 |
| 4,00 | 0,0330 | 0,293 | 0,0349 | 0,356 |
| 5,00 | 0,0316 | 0,281 | 0,0344 | 0,351 |
| 6,00 | 0,0309 | 0,275 | 0,0344 | 0,351 |
| 8,00 | 0,0303 | 0,269 | 0,0349 | 0,356 |
| 10,00 | 0,0305 | 0,271 | 0,0359 | 0,366 |

Продолжение

| , МэВ | Ниобий |  | Никель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | , см/г | см | , см/г | см |
| 0,01 | 68,7 | 589 | 220 | 1950 |
| 0,015 | 21,7 | 186 | 73,0 | 646 |
| 0,02 | 77,8 | 667 | 33,2 | 294 |
| 0,03 | 27,0 | 231 | 10,6 | 93,8 |
| 0,04 | 12,2 | 105 | 4,63 | 41,0 |
| 0,05 | 6,42 | 55,0 | 2,43 | 21,5 |
| 0,06 | 3,94 | 33,8 | 1,50 | 13,3 |
| 0,08 | 1,85 | 15,9 | 0,724 | 6,41 |
| 0,10 | 1,03 | 8,83 | 0,447 | 8,96 |
| 0,15 | 0,401 | 3,44 | 0,221 | 1,96 |
| 0,20 | 0,233 | 2,00 | 0,158 | 1,40 |
| 0,30 | 1,135 | 1,16 | 0,116 | 1,03 |
| 0,40 | 0,103 | 0,883 | 0,0977 | 0,865 |
| 0,50 | 0,0882 | 0,756 | 0,0869 | 0,769 |
| 0,60 | 0,0778 | 0,667 | 0,0793 | 0,702 |
| 0,661 | 0,0745 | 0,629 | 0,0756 | 0,670 |
| 0,80 | 0,0661 | 0,566 | 0,0688 | 0,609 |
| 1,00 | 0,0584 | 0,500 | 0,0614 | 0,543 |
| 1,25 | 0,0521 | 0,446 | 0,0551 | 0,488 |
| 1,50 | 0,0473 | 0,405 | 0,0500 | 0,443 |
| 2,00 | 0,0417 | 0,357 | 0,0439 | 0,389 |
| 3,00 | 0,0368 | 0,315 | 0,0374 | 0,331 |
| 4,00 | 0,0350 | 0,300 | 0,0344 | 0,304 |
| 5,00 | 0,0345 | 0,296 | 0,0329 | 0,291 |
| 6,00 | 0,0343 | 0,294 | 0,0320 | 0,283 |
| 8,00 | 0,0351 | 0,301 | 0,0315 | 0,279 |
| 10,00 | 0,0359 | 0,308 | 0,0315 | 0,279 |

Продолжение

| , МэВ | Натрий |  | Олово |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | , см/г | см | , см/г | см |
| 0,01 | 15,9 | 15,442 | 124 | 905,2 |
| 0,015 | 4,80 | 4,662 | 39,3 | 286,89 |
| 0,02 | 2,06 | 2,001 | 17,6 | 128,48 |
| 0,03 | 0,705 | 0,685 | 42,1 | 307,33 |
| 0,04 | 0,388 | 0,377 | 19,3 | 140,89 |
| 0,05 | 0,273 | 0,265 | 10,5 | 76,65 |
| 0,06 | 0,224 | 0,217 | 6,47 | 47,231 |
| 0,08 | 0,179 | 0,174 | 2,98 | 21,754 |
| 0,10 | 0,159 | 0,154 | 1,65 | 12,045 |
| 0,15 | 0,134 | 0,130 | 0,601 | 4,387 |
| 0,20 | 0,120 | 0,116 | 0,324 | 2,365 |
| 0,30 | 0,103 | 0,100 | 0,163 | 1,190 |
| 0,40 | 0,0917 | 0,0891 | 0,115 | 0,839 |
| 0,50 | 0,0836 | 0,0812 | 0,0924 | 0,674 |
| 0,60 | 0,0770 | 0,0748 | 0,0797 | 0,582 |
| 0,661 | 0,072 | 0,0698 | 0,075 | 0,547 |
| 0,80 | 0,0676 | 0,0656 | 0,0660 | 0,482 |
| 1,0 | 0,0608 | 0,0590 | 0,0576 | 0,420 |
| 1,25 | 0,053 | 0,0514 | 0,050 | 0,365 |
| 1,5 | 0,0496 | 0,0482 | 0,0462 | 0,337 |
| 2,0 | 0,0427 | 0,0415 | 0,0410 | 0,299 |
| 3,0 | 0,0348 | 0,0338 | 0,0367 | 0,268 |
| 4,0 | 0,0303 | 0,0294 | 0,0355 | 0,259 |
| 5,0 | 0,0274 | 0,0266 | 0,0355 | 0,259 |
| 6,0 | 0,0254 | 0,0247 | 0,0358 | 0,261 |
| 8,0 | 0,0229 | 0,0222 | 0,0368 | 0,269 |
| 10,0 | 0,0215 | 0,0209 | 0,0383 | 0,280 |

Продолжение

| , МэВ | Платина |  | Сера |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | , см/г | см | , см/г | см |
| 0,01 | 72,2 | 1547,19 | 51,6 | 103,2 |
| 0,015 | 138 | 2949,06 | 16,0 | 32,0 |
| 0,02 | 62,9 | 1344,17 | 6,88 | 13,76 |
| 0,03 | 20,5 | 438,08 | 2,15 | 4,3 |
| 0,04 | 9,26 | 197,886 | 0,971 | 1,942 |
| 0,05 | 5,09 | 108,773 | 0,567 | 1,134 |
| 0,06 | 3,08 | 65,820 | 0,400 | 0,8 |
| 0,08 | 8,84 | 188,911 | 0,254 | 0,508 |
| 0,10 | 4,90 | 104,713 | 0,201 | 0,402 |
| 0,15 | 1,72 | 36,756 | 0,150 | 0,3 |
| 0,20 | 0,836 | 17,865 | 0,130 | 0,26 |
| 0,30 | 0,343 | 7,330 | 0,109 | 0,218 |
| 0,40 | 0,202 | 4,317 | 0,0968 | 0,194 |
| 0,50 | 0,142 | 3,034 | 0,0879 | 0,176 |
| 0,60 | 0,112 | 2,393 | 0,0810 | 0,162 |
| 0,661 | 0,101 | 2,161 | 0,077 | 0,154 |
| 0,80 | 0,0827 | 1,767 | 0,0708 | 0,142 |
| 1,0 | 0,0676 | 1,445 | 0,0637 | 0,127 |
| 1,25 | 0,057 | 1,220 | 0,056 | 0,107 |
| 1,5 | 0,0508 | 1,085 | 0,0519 | 0,1038 |
| 2,0 | 0,0451 | 0,964 | 0,0448 | 0,0896 |
| 3,0 | 0,0415 | 0,887 | 0,0371 | 0,0742 |
| 4,0 | 0,0412 | 0,880 | 0,0328 | 0,0656 |
| 5,0 | 0,0418 | 0,893 | 0,0302 | 0,0604 |
| 6,0 | 0,0427 | 0,912 | 0,0284 | 0,0568 |
| 8,0 | 0,0448 | 0,957 | 0,0266 | 0,0532 |
| 10,0 | 0,0477 | 1,019 | 0,0255 | 0,051 |

Продолжение

| , МэВ | Свинец |  | Серебро |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | , см/г | см | , см/г | см |
| 0,01 | 84,6 | 956,956 | 106 | 1110 |
| 0,015 | 135 | 1531,845 | 33,3 | 349 |
| 0,02 | 72,0 | 816,984 | 14,9 | 156 |
| 0,03 | 23,5 | 266,655 | 37,5 | 393 |
| 0,04 | 10,5 | 119,144 | 17,0 | 178 |
| 0,05 | 5,73 | 65,018 | 9,22 | 96,7 |
| 0,06 | 3,55 | 40,282 | 5,64 | 59,2 |
| 0,08 | 1,66 | 18,836 | 2,63 | 27,6 |
| 0,10 | 5,47 | 62,068 | 1,46 | 15,3 |
| 0,15 | 1,92 | 21,786 | 0,534 | 5,60 |
| 0,20 | 0,942 | 10,689 | 0,296 | 3,11 |
| 0,30 | 0,377 | 4,278 | 0,155 | 1,63 |
| 0,40 | 0,220 | 2,496 | 0,112 | 1,17 |
| 0,50 | 0,152 | 1,725 | 0,0922 | 0,967 |
| 0,60 | 0,119 | 1,35 | 0,0810 | 0,850 |
| 0,661 | 0,103 | 1,186 | 0,0765 | 0,802 |
| 0,80 | 0,0866 | 0,983 | 0,0676 | 0,709 |
| 1,00 | 0,0704 | 0,799 | 0,0592 | 0,621 |
| 1,25 | 0,058 | 0,655 | 0,0530 | 0,556 |
| 1,50 | 0,0522 | 0,592 | 0,0474 | 0,497 |
| 2,00 | 0,0463 | 0,525 | 0,0419 | 0,440 |
| 3,00 | 0,0423 | 0,48 | 0,0375 | 0,393 |
| 4,00 | 0,0421 | 0,478 | 0,0360 | 0,378 |
| 5,00 | 0,0426 | 0,483 | 0,0360 | 0,378 |
| 6,00 | 0,0436 | 0,495 | 0,0361 | 0,379 |
| 8,00 | 0,0459 | 0,521 | 0,0372 | 0,390 |
| 10,00 | 0,0489 | 0,555 | 0,0385 | 0,404 |

Продолжение

| , МэВ | Таллий |  | Титан |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | , см/г | см | , см/г | см |
| 0,01 | 81,1 | 961,846 | 116 | 527 |
| 0,015 | 142 | 1684,12 | 37,1 | 168,0 |
| 0,02 | 69,1 | 819,526 | 16,2 | 73,5 |
| 0,03 | 22,6 | 268,036 | 5,04 | 22,9 |
| 0,04 | 10,3 | 122,158 | 2,21 | 10,0 |
| 0,05 | 5,54 | 65,704 | 1,19 | 5,40 |
| 0,06 | 3,41 | 40,443 | 0,757 | 3,44 |
| 0,08 | 1,60 | 18,976 | 0,401 | 1,82 |
| 0,10 | 5,32 | 63,095 | 0,273 | 1,24 |
| 0,15 | 1,88 | 22,297 | 0,165 | 0,749 |
| 0,20 | 0,911 | 10,804 | 0,131 | 0,595 |
| 0,30 | 0,367 | 4,353 | 0,104 | 0,472 |
| 0,40 | 0,216 | 2,562 | 0,0908 | 0,412 |
| 0,50 | 0,150 | 1,779 | 0,0818 | 0,371 |
| 0,60 | 0,117 | 1,388 | 0,0754 | 0,342 |
| 0,661 | 0,105 | 1,242 | 0,0720 | 0,327 |
| 0,80 | 0,0852 | 1,011 | 0,0655 | 0,297 |
| 1,00 | 0,0696 | 0,825 | 0,0587 | 0,266 |
| 1,25 | 0,057 | 0,624 | 0,0530 | 0,240 |
| 1,50 | 0,0517 | 0,613 | 0,0479 | 0,217 |
| 2,00 | 0,0456 | 0,541 | 0,0416 | 0,189 |
| 3,00 | 0,0422 | 0,501 | 0,0350 | 0,159 |
| 4,00 | 0,0417 | 0,495 | 0,0317 | 0,144 |
| 5,00 | 0,0423 | 0,502 | 0,0297 | 0,135 |
| 6,00 | 0,0433 | 0,514 | 0,287 | 0,130 |
| 8,00 | 0,0454 | 0,538 | 0,0274 | 0,124 |
| 10,00 | 0,0484 | 0,574 | 0,0269 | 0,122 |

Продолжение

| Е, МэВ | Углерод |  | Уран |  | Фосфор |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | , см/г | см | , см/г | см | , см/г | см |
| 0,01 | 2,28 | 3,308 | 118 | 2206,6 | 41,4 | 96,876 |
| 0,015 | 0,777 | 1,298 | 40,2 | 751,74 | 12,5 | 29,25 |
| 0,02 | 0,429 | 0,716 | 76,6 | 1432,42 | 5,41 | 12,659 |
| 0,03 | 0,252 | 0,421 | 31,9 | 596,53 | 1,72 | 4,025 |
| 0,04 | 0,205 | 0,342 | 14,3 | 267,41 | 0,794 | 1,858 |
| 0,05 | 0,185 | 0,309 | 7,79 | 145,673 | 0,475 | 1,112 |
| 0,06 | 0,174 | 0,291 | 4,73 | 88,451 | 0,340 | 0,796 |
| 0,08 | 0,161 | 0,269 | 2,22 | 41,514 | 0,228 | 0,534 |
| 0,10 | 0,152 | 0,254 | 1,26 | 23,562 | 0,185 | 0,433 |
| 0,15 | 0,135 | 0,226 | 2,52 | 47,124 | 0,143 | 0,335 |
| 0,20 | 0,123 | 0,205 | 1,22 | 22,814 | 0,125 | 0,293 |
| 0,30 | 0,107 | 0,179 | 0,476 | 8,901 | 0,105 | 0,246 |
| 0,40 | 0,0953 | 0,159 | 0,273 | 5,105 | 0,0936 | 0,219 |
| 0,50 | 0,0870 | 0,145 | 0,185 | 3,46 | 0,0850 | 0,199 |
| 0,60 | 0,0805 | 0,134 | 0,142 | 2,655 | 0,0782 | 0,183 |
| 0,661 | 0,076 | 0,127 | 0,126 | 2,356 | 0,074 | 0,173 |
| 0,80 | 0,0707 | 0,118 | 0,0987 | 1,846 | 0,0687 | 0,161 |
| 1,00 | 0,0636 | 0,106 | 0,0779 | 1,457 | 0,0617 | 0,144 |
| 1,25 | 0,055 | 0,092 | 0,062 | 1,159 | 0,054 | 0,126 |
| 1,50 | 0,0518 | 0,087 | 0,0559 | 1,045 | 0,0502 | 0,118 |
| 2,00 | 0,0444 | 0,074 | 0,0490 | 0,916 | 0,0436 | 0,102 |
| 3,00 | 0,0356 | 0,06 | 0,0448 | 0,838 | 0,0358 | 0,084 |
| 4,00 | 0,0304 | 0,051 | 0,0441 | 0,825 | 0,0316 | 0,074 |
| 5,00 | 0,0270 | 0,045 | 0,0446 | 0,834 | 0,0290 | 0,068 |
| 6,00 | 0,0245 | 0,041 | 0,0455 | 0,851 | 0,0273 | 0,064 |
| 8,00 | 0,0213 | 0,036 | 0,0479 | 0,896 | 0,0252 | 0,059 |
| 10,00 | 0,0194 | 0,032 | 0,0511 | 0,956 | 0,0242 | 0,057 |

Продолжение

| Е, МэВ | Хром |  | Цинк |  | Цирконий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | , см/г | см | , см/г | см | , см/г | см |
| 0,01 | 146 | 1050 | 245 | 1750 | 62,9 | 411 |
| 0,015 | 47,5 | 342 | 83,1 | 593 | 19,9 | 130 |
| 0,02 | 21,0 | 151 | 38,2 | 272 | 73,3 | 479 |
| 0,03 | 6,54 | 47,0 | 12,3 | 87,7 | 25,1 | 164 |
| 0,04 | 2,85 | 20,5 | 5,40 | 38,5 | 11,4 | 74,4 |
| 0,05 | 1,53 | 11,0 | 2,81 | 20,0 | 5,95 | 38,9 |
| 0,06 | 0,954 | 6,86 | 1,74 | 12,4 | 3,67 | 24,0 |
| 0,08 | 0,486 | 3,49 | 0,829 | 5,91 | 1,71 | 11,2 |
| 0,10 | 0,318 | 2,29 | 0,499 | 3,56 | 0,958 | 6,26 |
| 0,15 | 0,179 | 1,29 | 0,234 | 1,67 | 0,377 | 2,46 |
| 0,20 | 0,138 | 0,992 | 0,161 | 1,15 | 0,223 | 1,46 |
| 0,30 | 0,107 | 0,769 | 0,114 | 0,813 | 0,131 | 0,855 |
| 0,40 | 0,0921 | 0,662 | 0,0949 | 0,677 | 0,102 | 0,666 |
| 0,50 | 0,0827 | 0,595 | 0,0843 | 0,601 | 0,0859 | 0,561 |
| 0,60 | 0,0758 | 0,545 | 0,0768 | 0,548 | 0,0773 | 0,505 |
| 0,661 | 0,0723 | 0,520 | 0,0734 | 0,522 | 0,0735 | 0,480 |
| 0,80 | 0,0660 | 0,475 | 0,0663 | 0,473 | 0,0653 | 0,426 |
| 1,00 | 0,0592 | 0,426 | 0,0593 | 0,423 | 0,0579 | 0,378 |
| 1,25 | 0,0531 | 0,382 | 0,0524 | 0,374 | 0,0511 | 0,334 |
| 1,50 | 0,0483 | 0,347 | 0,0482 | 0,344 | 0,0468 | 0,306 |
| 2,00 | 0,0420 | 0,302 | 0,0423 | 0,302 | 0,0414 | 0,270 |
| 3,00 | 0,0354 | 0,255 | 0,0361 | 0,258 | 0,0363 | 0,237 |
| 4,00 | 0,0322 | 0,232 | 0,0335 | 0,239 | 0,0345 | 0,225 |
| 5,00 | 0,0306 | 0,220 | 0,0323 | 0,230 | 0,0339 | 0,221 |
| 6,00 | 0,0295 | 0,212 | 0,0316 | 0,225 | 0,0338 | 0,221 |
| 8,00 | 0,0285 | 0,205 | 0,0312 | 0,223 | 0,0343 | 0,224 |
| 10,00 | 0,0281 | 0,202 | 0,0313 | 0,223 | 0,0352 | 0,230 |

Текст документа сверен по:
     издательство стандартов
     Госстандарт СССР -
     М.: Издательство стандартов, 1991